## sheet1
仪器入网编号 | 仪器分类 | 分类编码 | 固定资产编号 | 仪器设备名称 | 仪器英文名称 | 所属单位 | 单位类型 | 标签分类 | 所属单位内部门 | 仪器设备来源 | 仪器设备类别 | 仪器型号规格 | 所属资源载体 | 主要学科领域 | 安放位置 | 安放位置详细地址 | 主要购置经费来源 | 主要技术指标 | 主要功能 | 用户须知 | 生产厂商 | 产地国别 | 仪器原值 | 建账日期 | 是否在海关监管年限内 | 仪器设备在进口报关单上名称 | 进口报关单编号 | 进口报关单项号 | 海关放行日期 | 仪器联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | 邮政编码 | 通讯地址 | 是否对外共享 | 不对外共享原因 | 入网时间
340200411209 | 分析仪器/光谱仪器/红外光谱仪 | 010409 | 20091515 | 连续光谱固定光栅近红外分析仪 | Near-infrared Spectral Analyzer | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | DA7200 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、数据光谱收集速率:100次/秒 2、波长范围:950-1650nm 3、工作电源:220V，50/60Hz，700W | 红外光谱仪是测量各种化合物红外谱图的仪器，不仅应用于石油化工、有机化学、高分子化学、药品、食品分析等传统领域，还应用于半导体、光学、电子装置等新技术领域。不仅可以实现强大的定性功能，也能实现定量的分析。 | 样品要求：（1）固体样品预先除水干燥；（2）粉末类样品衰减全反射单个样品送样量10mg左右，压片透射5mg以上，漫反射20mg左右；（3）薄膜透射类2*2cm，薄膜衰减全反射类0.5*0.5cm，厚度大于15微米；（4）薄膜或者块状的样品一定要注明测试面、测试位置。 | 瑞典波通 | 瑞典 | 32.55 | 2013-12-28 | 否 |  |  |  |  | 任海波 | 15755372172 | renhaibo@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411198 | 分析仪器/色谱仪器/离子色谱仪 | 010503 | 20092892 | 离子色谱仪 | Ion chromatography | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | ICS-3000 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.流速范围:0.001--10.0mL/min 2.信号输出范围:0--15000 uS 3.温度稳定性:<0.001C 4.温度范围:15~40C 5.直流安培检测方式5pA--74uA 6.积分安培检测方式50pC--2001 C | 离子色谱的应用首先是阴离子分析的首推和首选的方法;其次在碱金属碱土金属、有机胺和按等阳离子分析中可多元素同时测定并进行价态形态分析;第三在有机化合物方面可以分析水溶性和极性化合物、有机酸、有机胺、糖类、氨基酸和抗生素。可进行常规阴离子及阳离子检测，糖类检测及生物化学分析等 | 送样须知：： 1. 流速范围：0.001--10.0 mL/min 2. 信号输出范围：0--15000 μS 3. 温度稳定性：<0.001℃ 4. 温度范围：15～40℃ 5. 直流安培检测方式 5pA--74μA 6. 积分安培检测方式 50pC--200μC 二、主要特点： ★先进的单/双泵模块，极大拓展应用分析潜力 ★先进的惰性耐腐蚀泵系统 ★可靠性和完整的监控功能 ★“只加水"技术的核心 自动淋洗液在线发生器 三、主要用途： 1、无机阴离子的检测：包括水相样品中的氟、氯、溴等卤素阴离子、硫酸根、硫代硫酸根、氰根等阴离子，可广泛应用于饮用水水质检测、啤酒、饮料等食品的安全、废水排放达标检测、冶金工艺水样、石油工业样品等工业制品的质量控制。 2、无机阳离子的检测：可有效分析水相样品中的Li，Na，NH4+，K，Ca，Mg等离子。 样品可以溶于水或稀酸、稀碱，所用的酸碱不能含有待测离子。对于样品中含有待测元素，但在水、酸、碱溶液中以非离子状态存在的化合物，需要进行相应的样品前处理。 | 日本岛津 | 日本 | 53.86 | 2009-11-20 | 否 |  |  |  |  | 朱章祥 | 18755303216 | zhuzhangxiang@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411203 | 分析仪器/光谱仪器/光电直读光谱仪 | 010405 | 20071127 | 直读光谱仪 | Spark Spectrometer | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | Metal Lab75/80 | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.焦距:750mm 2.谱线范围:120-800nm 3.高能预火花光源，激发频率:300-1000Hz 4.帕邢-龙格架构法，真空光学系统 5.光电倍增管检测器 6.光栅刻线2400条/mm 7.工作环境：温度10－40℃ 湿度＜80% 8.电源：220V 16A 2.5KVA 9.重量：350Kg 10.仪器尺寸：长105×深66×高120cm 11.整体出射狭缝，预留240条 | 广泛应用于冶金、铸造、机械、金属加工、汽车制造、有色、航空航天、兵器、化工等领域的生产过程控制，中心实验室成品检验等，可用于Fe、Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb等多种金属及其合金样品分析。可对片状、块状以及棒状的固体样品中的非金属元素（C、P、S、B等）以及金属元素进行准确定量分析，分析结果准确，分析精度高。 | 样品主要成分为铜铁铝；需提前准备一个1元硬币大小的平整待测面，样品高度不超过8cm。 | 意大利GNR | 意大利 | 48.5 | 2006-10-01 | 否 |  |  |  |  | 周朋 | 18755303216 | cma@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411202 | 分析仪器/热分析仪器/热膨胀系数测定仪 | 010905 | 20062181 | 热膨胀仪 | Thermal expansion meter | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | DIL402C | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.升降温速率：0-50 K/min； 2.测量范围：500／5000 μm； 3.样品长度：最大 50 mm 样品直径：最大 12 mm；4.ΔL 分辨率：0.125 nm / 1.25 nm； 5.样品支架：石英支架（< 1100°C），氧化铝支架（< 1700℃），石墨支架（2000℃） | 可测量固体、熔融金属、粉末、涂料等各类样品，广泛应用于无机陶瓷、金属材料、塑胶聚合物、建筑材料、涂层材料、耐火材料、复合材料等领域 | 1.块体样品，高温下不发生氧化反应。2.尺寸：直径不大于1.5cm，不小于0.5cm。长度不大于3cm，不小于1.5cm。3.送样时须提供样品长度方向的准确值（精确到0.01mm）。 | 德国耐驰 | 德国 | 40 | 2006-09-01 | 否 |  |  |  |  | 周朋 | 18755303216 | cma@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411194 | 分析仪器/色谱仪器/其他 | 010599 | 20091533 | 元素分析仪 | Element analyzer | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | EA3000 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 分析模式：CHNS，CNS，S，CHN，CN，N，O，H/O 准确度：C≤±0.10%； H≤±0.1%； N≤±0.05%； S≤±0.1% | EA3000元素分析仪采用色谱法分离原理，配合高灵敏度热导检测器，实现对CHNS/O的精确分析测量 | 送样须知：均匀粉末试样100-500mg左右 | 日本岛津 | 日本 | 36.76 | 2009-08-21 | 否 |  |  |  |  | 王泽源 | 18855395651 | zeyuanwang@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411009 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | ZY2015000568 | 双向能量交换系统（交换器） | Bidirectional energy exchange system (exchanger) | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 动力与电气工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 离网： PCC点断开 储能VF控制 并网： PCC点闭合 储能PQ控制 | 1、频率控制 2、负荷预测 3、储能系统管理 4、光伏发电预测 5、微电网离并网切换控制 6、联络线功率控制 7、能量优化调度 | 光伏发电系统配套设备，不能单独使用 | 北京华腾开元电气有限公司 | 中国 | 30 | 2015-10-10 | 否 |  |  |  |  | 姚莹 | 15952010932 | 285085824@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
340200411007 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | ZY2019000549 | 基于新能源车的智能驾驶工作平台 | Intelligent driving work platform based on new energy vehicles | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 计算机科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 3100*1480*1900平台实验车、16线激光雷达、76-77GHz毫米波雷达、NAV982定位设备、线控底盘等。 | 智能驾驶车辆控制、路径规划等。 | 详细阅读用户手册，注意环境安全。 | 北京理工大学 | 中国 | 102.5 | 2019-11-29 | 否 |  |  |  |  | 韩超 | 15212268399 | 420464317@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411006 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | ZY2020000090 | 物联网设备管理平台 | IoT device management platform | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 动力与电气工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | ■平台支持多协议、多网络、多平台、多地域的设备快速接入，操作、部署简单。 ■平台具有权限管理功能，可以对设备访问权限分配、数据加密传输，安全性高。 ■平台实时监控各类设备温度、湿度、运行状态及异常报警并及时处理设备故障并进行可视化。 ■系统负载率指标：服务器及工作站的 CPU 负载率在40%以内（5 分钟平均值）。 ■存储容量指标：历史数据存储时间2.5 年；当存储单元空间使用率＞90%时，发告警信息。 | ■平台接入：平台支持各种智能硬件、边缘服务器、智能网关、智能传感器、机器人、及其他智能设备的接入管理，提供故障感知、设备定位、人机交互和智能预警功能。 ■远程管理：平台支持远程设备调试、设备注册与标签化、设备建模及数据采集、设备禁用或删除。 ■数据监控：平台对设备进行实时监控，包含设备的湿度、温度、运行状态等参数。 ■权限管理：平台可对设备数据的安全传输、操作记录、权限分配进行控制。 ■数据接入：平台支持多协议、多网络、多平台、多地域的设备快速接入，对设备进行分组，方便后续的按组别进行维护和更新。 ■系统维护：平台能够实现在线注册，在线升级，在线管理功能。 ■远程配置：平台能够远程部署，远程配置功能。 ■数据校验：保证监测数据的完整性、一致性、实时性。 ■网络安全：平台具有网络安全主动防御控制策略，通过区块链技术，可以对恶意篡改报文进行拦截并恢复原有报文。本策略包含基于物理平台组成结构的分布式协同控制策略和基于通讯链路结构的路由切换控制策略。本控制策略已经应用于多个厂家及科研院校相关系统中，均得到了良好的评价。 ■平台提供四种负荷预测算法。 ■平台支持算法执行过程可视化监视。 ■平台提供二次开发接口，开放底层源代码。 | 定制非标软件，需与其他设备配套使用 | 苏州泛能电力科技有限公司 | 中国 | 35.8 | 2020-09-30 | 否 |  |  |  |  | 葛愿 | 18205538515 | geyuan@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200410991 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | TY2015000321 | 三维粒子图像测速仪（PIV） | PIV | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | DM3-5M350 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | a. 对常规流体进行三维速度场测试；b. 水流测试时最大视场≥ 500mm ×400mm；c. 气流测试时最大视场≥400mm ×320mm；d. 测试速度范围为 0～700m/s。 | 教学实验 | 无 | 北京立方天地科技发展有限公司 | 中国 | 92.39 | 2015-06-30 | 否 |  |  |  |  | 唐铃凤 | 13909637638 | 451514427@qqqq.com | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 教学医疗设备
340200410992 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | TY2014008047 | 电液伺服汽车悬架实验系统 | Electro-hydraulic servo-automobile suspension experimental system | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | PA-20-Z | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 20kN | 检测汽车悬架系统性能参数 | 操作时请按照实验室章程进行 | 上海北阅机械设备有限公司 | 中国 | 40.97 | 2016-10-30 | 否 |  |  |  |  | 肖平 | 13866376423 | xp@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200410995 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | TR2015000015 | 数字化制造软件 | Digital Manufacturing Software | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | V5最新版 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | DELMIA V5R20 | 三维建模、装配与仿真等 | 严格按照软件操作规范进行操作 | 安徽绿扬电子仪器有限公司 | 中国 | 37.5 | 2015-07-13 | 否 |  |  |  |  | 邓启超 | 15055302159 | 1517090485@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411217 | 医学诊断仪器/其他/其他仪器 | 099900 | TY2016000490 | 超声骨密度仪 | Ultrasound Bone Densitometer | 安徽工程大学 |  |  | 体育学院 | 购置 | 通用 | SONOST-2000 | 无 | 体育科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 利用骨质对超声衰减度(BUA)和声速(SOS)的变化来进行骨密度、骨强度等生理学参数检测 | 对儿童生理发育，老人骨损骨折风险的预防 | 有心脏支架者禁用 | 奥美之路 | 中国 | 35 | 2016-05-30 | 否 |  |  |  |  | 闫林 | 15056468187 | 543015572@qq.com | 241000 | 安徽工程大学体育学院 | 否 | 其他状况
340200411216 | 医学诊断仪器/其他/其他仪器 | 099900 | TY2016000491 | 人体能量（亚健康）检测系统 | Human Body Energy (Sub-health) Detection System | 安徽工程大学 |  |  | 体育学院 | 购置 | 通用 | Biopulsar | 无 | 体育科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 运用频率共振技术，探测身体特定器官组织细胞的氢原子能量 | 对人体健康状况进行评估 | 有心脏支架者禁用 | 奥美之路 | 中国 | 38 | 2016-05-30 | 否 |  |  |  |  | 闫林 | 15056468187 | 543015572@qq.com | 241000 | 安徽工程大学体育学院 | 否 | 其他状况
340200411208 | 分析仪器/光谱仪器/紫外可见分光光度计 | 010401 | 20091598 | 紫外、可见分光光度计 | Ultraviolet-Visible Spectrophotometer | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | UV-3600 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.测试波长范围：185-3300nm 2.分辨率：0.1nm 3.杂散光：0.00008%T 以下 | 紫外可见分光光度计能进行各种定量和定性分析，可应用于农药残留检测、作物成分检测、化肥检测、土壤成分检测、植物保护、植物检疫、工业生产的过程控制和有机合成中间体的分析，以及食品中的添加剂、防腐剂、香料分析、营养成分的含量测定、化妆品分析等，可按国家标准完成对水质，大气、降雨及土壤等的监测，测定其中各类污染物的含量。 | 测试样品要求：（1）片状样品、块状样品、薄膜样品、纤维样品可直接测定，注意固体块状样品高度应<1 cm；（2）粉末样品装在玻璃瓶或塑料管中，请勿放在样品袋中，以避免静电影响取样。 | 日本岛津 | 日本 | 50.7 | 2009-08-16 | 否 |  |  |  |  | 任海波 | 15755372172 | renhaibo@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411207 | 分析仪器/光谱仪器/紫外可见分光光度计 | 010401 | 20091603 | 紫外、可见分光光度计 | Ultraviolet-Visible Spectrophotometer | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | UV-2550 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.波长范围:190-900nm 2.分辨率:0.1nm 3.谱带宽度:6段转换 | 紫外可见分光光度计能进行各种定量和定性分析，可应用于农药残留检测、作物成分检测、化肥检测、土壤成分检测、植物保护、植物检疫、工业生产的过程控制和有机合成中间体的分析，以及食品中的添加剂、防腐剂、香料分析、营养成分的含量测定、化妆品分析等，可按国家标准完成对水质，大气、降雨及土壤等的监测，测定其中各类污染物的含量。 | 测试样品要求：（1）样品溶液的浓度必须适当，且必须清澈透明，不能有气泡或悬浮物质存在；（2）固体样品量>0.2 g，液体样品量>2 mL。 | 日本岛津 | 日本 | 34.85 | 2009-08-26 | 否 |  |  |  |  | 任海波 | 15755372172 | renhaibo@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411206 | 分析仪器/光谱仪器/紫外可见分光光度计 | 010401 | 20091602 | 紫外、可见分光光度计 | Ultraviolet-Visible Spectrophotometer | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | UV-2550 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.波长范围:190-900nm 2.分辨率:0.1nm 3.谱带宽度:6段转换 | 紫外可见分光光度计能进行各种定量和定性分析，可应用于农药残留检测、作物成分检测、化肥检测、土壤成分检测、植物保护、植物检疫、工业生产的过程控制和有机合成中间体的分析，以及食品中的添加剂、防腐剂、香料分析、营养成分的含量测定、化妆品分析等，可按国家标准完成对水质，大气、降雨及土壤等的监测，测定其中各类污染物的含量。 | 测试样品要求：（1）样品溶液的浓度必须适当，且必须清澈透明，不能有气泡或悬浮物质存在；（2）固体样品量>0.2 g，液体样品量>2 mL。 | 日本岛津 | 日本 | 34.85 | 2009-08-27 | 否 |  |  |  |  | 任海波 | 15755372172 | renhaibo@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411205 | 分析仪器/X射线仪器/X射线衍射仪 | 010301 | 20062768 | X射线衍射仪 | X-Ray Diffraction | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | D8 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.测角仪角度重现性：0.0001度 2.闪烁计数器线性范围：2 ～ 106 cps | 1．晶粒大小的表征； 2．物相分析； 3．材料结构的全面表征 | 样品一般为粉末状或薄膜，如果是块状样品，请保证具有一个不小于1平方厘米的平整待侧面，且待测面与下方支撑面基本平行，样品高度不大于1.5cm；粉末样请保证样品足量，否则请提前准备微量池。 | 德国布鲁克 | 德国 | 89.76 | 2006-10-01 | 否 |  |  |  |  | 周朋 | 18755303216 | cma@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411204 | 分析仪器/光谱仪器/光电直读光谱仪 | 010405 | 14100046 | 全谱直读电感耦合等离子体光谱仪 | Full spectrum direct reading inductively coupled plasma emission spectrometer | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | ICPE-9000 | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.真空型中阶梯分光光谱仪波长范围 167nm-800nm 2.大面积1平方英寸1024×1024象素CCD检测器,仅需-15℃的冷却温度 3.全固态高频发生器,最大功率1.6kW,全自动点火和匹配 4.采用微型炬管,节省50%的氩气消耗;备有轴向、纵向切换选件 5.采用ICPEsolution智能软件,自动设定正确的波长,建立准确的分析方法自动诊断分析结果 | ICP发射光谱仪作为一个分析仪器应用范围很广。它的特点是对单个元素具有ppb级别的检测能力，5-6个数量级的检测浓度范围，并且可以批量处理多种元素。 | 固态样品需用盐酸或硝酸溶解、稀释、过滤后方可测试，定量分析样品元素含量需提前准备足量的目标元素的标准曲线溶液，多元素测试可考虑配制使用混合标准溶液（以目标元素无互相干扰的现象为前提）。 | 日本岛津 | 日本 | 62.2 | 2014-10-21 | 否 |  |  |  |  | 周朋 | 18755303216 | cma@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411201 | 物理性能测试仪器/颗粒度测量仪器/粒度分布测量仪 | 020502 | 20091513 | 激光粒度分析仪 | Laser Particle Size Analyzer | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | Mastersizer 2000 | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1. 量程：0.02-2000微米； 2. 光源：高稳定性红光主光源，高能量固体蓝光辅助光源；3. 光路：反傅立叶变换光学系统；4. 检测器：光敏硅材料，专利技术非均匀交叉排列主检测器，前向和背向辅助检测器系统；5. 检测角：0-135° | 可用于海洋湖泊沉积物、土壤、黄土粒度、水体颗粒物质级配特征分析等，湿法适用于所有不溶于水或有机液体的物质，如催化剂、陶瓷、泥浆、原料药、粉体、乳化液、水中的带色或透明软性粒子等 | 湿法分析：需提前准备或查询确认样品可悬浮于常见液态分散剂；样品量要保证测试中遮光度大于10。 | 英国马尔文 | 英国 | 31.63 | 2009-08-21 | 否 |  |  |  |  | 周朋 | 18755303216 | cma@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411200 | 分析仪器/波普仪器/核磁共振波谱仪 | 010601 | 2020408405 | 核磁共振波谱仪 | Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | AVANCE NEO 500 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1. 磁场强度：11.74T 2. 磁场漂移：≤ 5Hz /小时 3. 频率分辨率：≤0.005Hz 4. 相位分辨率：≤0.006度分辨率 5. 灵敏度：对1H、13C、31P、15N、19F的灵敏度分别大于730、250、180、40、550 | 1. 主要应用于有机化学、生物化学、药物化学等方面的结构分析和性能研究； 2. 可以进行1H、13C等核素的测试，1H-1H NOESY、1H-1H TOCSY、1H-13C HSQC、HMBC等二维测试； 3. 测试范围包含液体、可溶性有机物、无机物、聚合物等； 4. 可进行多种核素的单、双共振实验等。 | 液体试样 | 德国布鲁克 | 德国 | 448.89 | 2020-11-30 | 否 |  |  |  |  | 凡士柱 | 18755303216 | 1358513431@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411199 | 分析仪器/热分析仪器/其他 | 010999 | 20091613 | 差热-热重同时分析仪 | Automatism difference hot.hot weight contemporary determine instrument | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | DTG-60H | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、温度范围： 室温-1100℃ 2、重量测定范围 ±500mg 3、三路流路构成：吹扫气、清洁气、反应 | 固态物质差热-热重性能分析 | 样品为固体粉末或者细小颗粒 | 日本岛津 | 日本 | 39.48 | 2009-06-13 | 否 |  |  |  |  | 王茹茹 | 15755367492 | rrwang@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411197 | 分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 010502 | 20091686 | 高效液相色谱仪 | High Performance Liquid Chromatography | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | HPLC20A | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.最大排液压力：40MPa 2.流量准确度：2%或2μL/min其中较大值以内 3.流量精密度：0.06%RSD或0.02minSD，其中较大值以内 | 高效液相色谱是色谱法的一个重要分支，以液体为流动相，采用高压输液系统，、流动相泵入装有固定相的色谱柱，在柱内各成分被分离后，进入检测器进行检测分析。 | 送样须知：液体试样，不含难挥发盐，过0.45μm滤膜，0.5-1.5mL | 日本岛津 | 日本 | 35.06 | 2009-08-27 | 否 |  |  |  |  | 朱章祥 | 18755303216 | zhuzhangxiang@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411196 | 分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 010501 | 20091682 | 气相色谱质谱联用仪 | Gas chromatography-mass spectrometry | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | GCMS-QP2010 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、质量范围 m/z 1.5-1090 2、分辨率 R≥2M(FWHM) 3、灵敏度 Scan 1pg S/N≥185 E1 | 样品经过气相色谱分离后进入质谱，各组分在离子源中发生电离，生成不同荷质比的带正电荷的离子，经加速电场的作用，形成离子束，进入质量分析器。在质量分析器中，再利用电场和磁场使发生相反的速度色散，将它们分别聚焦而得到质谱图，从而确定其质量。 | 送样须知：分子量小（小于1000），沸点较低，不含水，过0.45um滤膜，0.5-1.5mL | 日本岛津 | 日本 | 63.11 | 2009-08-27 | 否 |  |  |  |  | 朱章祥 | 18755303216 | zhuzhangxiang@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411195 | 分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 010501 | 20091681 | 气相色谱 | gas chromatography | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | GC-2010 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、温度范围：室温+4℃~450℃ 2、检测器： FID、TCD、ECD 3、载气流量控制部最小检测量P： 0.2pgP/s | 主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异实现混合物的分离。待分析样品在气化室气化后被惰性气体带入色谱柱内，而在固定相中分配浓度大的组分后流出，组分流出色谱柱后进入检测器被测定 | 送样须知：沸点较低，不含水，过0.45um滤膜，0.5-1.5mL | 日本岛津 | 日本 | 43.23 | 2009-08-27 | 否 |  |  |  |  | 朱章祥 | 18755303216 | zhuzhangxiang@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411193 | 分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 010502 | 14100057 | 液相色谱质谱联用仪 | Liquid chromatography mass spectrometer | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | LCMS-8030 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.质荷比范围：m/z10-2000 2. 质量轴稳定性：≤0.05amu/12hr 3.质量精度：0.1anu全质量范围 4.全质量范围分辨率：2.5M 5.最大扫描速度：≥1,2000amu/sec 6. RMR速率：≥500channel/sec | 液相色谱-质谱联用仪(Liquid Chromatograph Mass Spectrometer)，简称LC-MS，是液相色谱与质谱联用的仪器。它结合了液相色谱仪有效分离热不稳性及高沸点化合物的分离能力与质谱仪很强的组分鉴定能力。是一种分离分析复杂有机混合物的有效手段。 | 送样须知：液体试样，不含难挥发盐，0.5-1.5mL，质荷比范围10-2000 | 日本岛津 | 日本 | 168 | 2014-10-21 | 否 |  |  |  |  | 朱章祥 | 18755303216 | zhuzhangxiang@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411192 | 分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 010102 | 20073488 | 场发射扫描电子显微镜 | field emission scanning electron microscope | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心 | 购置 | 通用 | S-4800，*20-*800000，100mm | 无 | 化学、自然科学相关工程与技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 二次电子分辨率：1.0nm(15kV);2.0nm(1kV),电子枪：冷场发射电子源，加速电压：0.5~30 kV(0.1kV/步，可变） | 对材料的微观形貌进行表征，对材料表面微区成分进行定性和半定量分析。 | 送样要求：不含油、水等挥发性液体，明确是否有磁性 | 日本日立 | 日本 | 268.66 | 2007-08-06 | 否 |  |  |  |  | 宋贤丽 | 15210555848 | songxianli@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411191 | 工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 120499 | ZY20140421000008 | 激光快速成型机 | Laser rapid prototyping machine | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心（工程训练中心） | 购置 | 通用 | HRPS-ⅣA | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 制件尺寸综合精度：±0.1/200mm。烧结层厚：0.08～0.3mm可调。激光器：最大扫描速度不小于6m/s，扫描器动态定位精度0.04mm。工作缸活塞单向位移精度：≤0.02mm，铺粉时间≤10S，成型层厚0.08-0.3mm，储料室大于60L。加工样品最大尺寸360×360×500。可进行树脂材料的激光3维立体打印成型。 | 该系统可以在不用模具和工具的条件下生成任意复杂形状的零部件，可为敏捷制造单件或小批量金属零件提供条件。 | 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2.操作人员穿戴劳保服装，佩戴符合规定的防护镜，严禁直接观察激光。3.在未弄清某一材料是否能用激光设备加工前，不要对其加工，以免产生烟雾和回反射等潜在危险。4。建议由老师监护使用 | 武汉滨湖机电技术产业有限公司 | 中国 | 89.83 | 2013-12-28 | 否 |  |  |  |  | 张克成 | 13956169583 | 490458135@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411190 | 工艺实验设备/其他/其他仪器 | 129900 | DQ20140421000001 | 模具快速原型制造系统 | Rapid prototyping manufacturing system for molds | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心（工程训练中心） | 购置 | 通用 | HRP-Ⅱ | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 工作台尺寸：350*300mm 激光器输出功率：50Watts 光斑直径：0.1~0.2mm 切割速度：500mm/s（最大） | 高度柔性，可以制造任意复杂形状的三维实体 | 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2.操作人员穿戴劳保服装，佩戴符合规定的防护镜，严禁直接观察激光。3.在未弄清某一材料是否能用激光设备加工前，不要对其加工，以免产生烟雾和回反射等潜在危险。4。建议由老师监护使用 | 武汉滨湖机电技术产业有限公司 | 中国 | 30.65 | 2013-12-28 | 否 |  |  |  |  | 张克成 | 13956169583 | 490458135@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411189 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | YQ20140421001810 | 三坐标测量系统 | Three coordinate measurement system | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心（工程训练中心） | 购置 | 通用 | PEAL1298 | 无 | 测绘科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 测量范围 X≥1200mm，Y≥900mm，Z≥800mm 测量精度 示值误差MPE≤2.5±3L/300μm 光栅分辨率 ≥0.5μm | 三坐标测量机为桥移动式结构，三轴均采用高精度无摩擦的气浮导轨。能够针对给定的产品零件，按照技术要求，制订正确合理的测量方案，可以完成点、线、平面、圆、圆柱等几何元素的测量以及直线度、平面度、平行度、垂直度、位置度、倾斜度、跳动度等形位公差的计算，最后打印出图形测量报告或保存测量结果数据文件，在航空航天设备、船舶制造、仪器仪表、机电产品、汽车制造等行业中有着广泛的应用。 | 用户在使用PEARL 1298型三坐标测量机前，请务必详细阅读该设备使用说明书或在老师指导下使用该设备。特别注意说明书中标有警告标识的内容，以确保您和周围人员的安全以及正确使用设备。 | 北京航空精密机械研究所 | 中国 | 61.79 | 2013-12-28 | 否 |  |  |  |  | 龚光超 | 13696731263 | 452364465@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411188 | 工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 120401 | TY20110427000440 | 立式加工中心 | Vertical Machining Center | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心（工程训练中心） | 购置 | 通用 | TB-560LV | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、控制系统型号：FANUCOi-MC；2、工作台面积（长×宽）950 X 430MM；3、主轴转速 8000；4、工作台纵向行程（X轴） 850MM；5、工作台橫向行程（丫轴） 550MM；6、垂直行程（Z轴） 550MM；7、主轴端面至工作台距离 120-670MM；8、主轴中心至立柱导轨面距离 580MM；9、主轴锥孔 BT40；10、工作台最大承重 600KG；11、机床重量 5500KG | 1.可完成铣、镗、钻、铰、攻丝等多种工序的加工2.数控转台四轴控制实现多面加工 | 本设备平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2.机床各坐标轴回零，空运转一段时间后方可操作。3.自动换刀过程中，须自始至终地监控全过程，发现有异常情况，立即按下“急停开关”。4.建议由老师监护使用 | 长谷川安庆数控机床公司 | 中国 | 39.2 | 2006-12-01 | 否 |  |  |  |  | 龚光超 | 13696731263 | 452364465@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411187 | 工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 120401 | ZY20140421000283 | 立式加工中心 | Vertical Machining Center | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心（工程训练中心） | 购置 | 通用 | TB-VM500 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、控制系统型号：FANUCOi-MC；2、工作台面积（长×宽）950 X 430MM；3、主轴转速 8000；4、工作台纵向行程（X轴） 850MM；5、工作台橫向行程（丫轴） 550MM；6、垂直行程（Z轴） 550MM；7、主轴端面至工作台距离 120-670MM；8、主轴中心至立柱导轨面距离 580MM；9、主轴锥孔 BT40；10、工作台最大承重 600KG；11、机床重量 5500KG | 1.可完成铣、镗、钻、铰、攻丝等多种工序的加工2.数控转台四轴控制实现多面加工 | 本设备平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2.机床各坐标轴回零，空运转一段时间后方可操作。3.自动换刀过程中，须自始至终地监控全过程，发现有异常情况，立即按下“急停开关”。4.建议由老师监护使用 | 长谷川安庆数控机床公司 | 中国 | 45 | 2013-12-28 | 否 |  |  |  |  | 龚光超 | 13696731263 | 452364465@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411186 | 工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 120401 | 340207485121707223004117 | 工业级砂型3D打印机1 | Industrial grade sand mold 3D printer 1 | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心（工程训练中心） | 购置 | 通用 | Easy3DP-S400Pro | 无 | 材料科学、机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、成型方式：粘结剂喷射成型。2、成型缸尺寸：不小于400mm×220mm×200mm（L,W,H）。3、制件精度：±0.2mm（L≤200mm）或±0.1%（L>200mm） | 以数字模型文件为基础，使用硅砂原材料，通过逐层向砂层表面喷射粘结剂实现产品成型，可以轻松解决传统铸造中复杂几何形状的难题 | 本设备平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2操作人员在调试和正常打印过程中不得将头、手等部位进入工作腔内以免发生意外。3.断电后短时间内不得开启，保护喷头，延长使用寿命。4.建议由老师监护使用 | 武汉易制科技有限公司 | 中国 | 59.9 | 2023-08-03 | 否 |  |  |  |  | 王杰 | 18355418287 | 1461881913@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411185 | 工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 120401 | 340207485121707223004119 | 工业级砂型3D打印机2 | Industrial grade sand mold 3D printer 2 | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心（工程训练中心） | 购置 | 通用 | Easy3DP-S500 | 无 | 材料科学、机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、成型方式：粘结剂喷射成型。2、成型缸尺寸：不小于500mm×450mm×400mm（L,W,H）。3、制件精度：±0.2mm（L≤200mm）或±0.1%（L>200mm） | 以数字模型文件为基础，使用硅砂原材料，通过逐层向砂层表面喷射粘结剂实现产品成型，可以轻松解决传统铸造中复杂几何形状的难题 | 本设备平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2操作人员在调试和正常打印过程中不得将头、手等部位进入工作腔内以免发生意外。3.断电后短时间内不得开启，保护喷头，延长使用寿命。4.建议由老师监护使用 | 武汉易制科技有限公司 | 中国 | 79 | 2023-08-03 | 否 |  |  |  |  | 王杰 | 18355418287 | 1461881913@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411184 | 工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 120401 | 340207485121707223004613 | 四轴加工中心 | Four axis machining center | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心（工程训练中心） | 购置 | 通用 | VMCL850 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、控制系统型号：FANUCOi-MF-PLUS；2、工作台面积（长×宽）1000 X 550MM；3、主轴转速 8000；4、工作台纵向行程（X轴） 850MM；5、工作台橫向行程（丫轴） 550MM；6、垂直行程（Z轴） 550MM；7、主轴端面至工作台距离 120-670MM；8、主轴中心至立柱导轨面距离 580MM；9、主轴锥孔 BT40；10、工作台最大承重 600KG；11、机床重量 5500KG | 1.可完成铣、镗、钻、铰、攻丝等多种工序的加工2.数控转台四轴控制实现多面加工 | 本设备平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2.机床各坐标轴回零，空运转一段时间后方可操作。3.自动换刀过程中，须自始至终地监控全过程，发现有异常情况，立即按下“急停开关”。4.建议由老师监护使用 | 南京东恒杰必克数控实业公司 | 中国 | 37.3 | 2023-08-03 | 否 |  |  |  |  | 龚光超 | 13696731263 | 452364465@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411183 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | 340207485121707224004256 | C919飞机大部件装配VR系统 | C919 aircraft major component assembly VR system | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心（工程训练中心） | 购置 | 通用 | GDI标品 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 模拟飞机机翼姿态安装的整个流程 | C919飞机大部件装配系统模拟学校课程中对飞机机翼姿态安装的整个流程，包括机翼位置获取，机身位置获取，对接数据拟态分析过程等，能够让学生系统了解到 C919 机翼对接过程内容包含机翼测量定位点、机翼姿态调整、机翼对接机身等模块的装配流程。 | 本仿真软件平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。软件与沉浸式终端配合使用，建议在老师指导下进行操作和学习 | 上海曼恒数字技术有限公司 | 中国 | 39 | 2024-01-24 | 否 |  |  |  |  | 王庆诚 | 13866837708 | 1376012463@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411182 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | 340207485121707224004257 | 曲轴加工智能工厂VR系统 | VR system for crankshaft processing intelligent factory | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心（工程训练中心） | 购置 | 通用 | GDI标品 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 对整个曲轴加工智能工厂的设备系统结构及每一组系统的功能及工作原理的了解和认知 | 系统结构及每一组系统的功能及工作原理的了解和认知；认知形式包括三维模型展示及图文展示。对曲轴加工工艺流程有一个总体性的介绍。包含数控加工机床工作模拟：对某一系列的曲轴毛坯的端面、主轴颈和连杆颈进行机械加工，按照该系列曲轴的加工工序，模拟打开机床，将曲轴毛坯放置到工作台，完成端面、轴颈和连杆颈的各个加工工序（包括车、铣、磨、钻孔等）。由于加工要用到不同的机床，要求各个机床的加工、运动过程可见。 | 本仿真软件平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。软件与沉浸式终端配合使用，建议在老师指导下进行操作和学习 | 上海曼恒数字技术有限公司 | 中国 | 39 | 2024-01-24 | 否 |  |  |  |  | 王庆诚 | 13866837708 | 1376012463@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411181 | 工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 120401 | TY2019001708 | 多功能精密激光切割机床 | Multi functional precision laser cutting machine tool | 安徽工程大学 |  |  | 现代技术中心（工程训练中心） | 购置 | 通用 | ZT-J850-606M | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、激光波长 ：1070nm；2、激光输出最大平均功率：500W；3、能量不稳定度： ≤2%；4、最大切割厚度：≤6mm（碳钢）；≤3mm(不锈钢)；5、连续工作时间：≥20 小时；6、最大切割幅面 ： 600mm×600mm；7、X/Y 轴定位精度，重复定位精度：±0.02m；8、最大定位速度 ：20 米/分钟；9、供电交流：380V，50Hz，≤7KVA | 平面切割，打孔，划线 | 本设备平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2.操作人员穿戴劳保服装，佩戴符合规定的防护镜，严禁直接观察激光。3.在未弄清某一材料是否能用激光设备加工前，不要对其加工，以免产生烟雾和回反射等潜在危险。4。建议由老师监护使用 | 北京正天恒业数控技术有限公司 | 中国 | 46 | 2019-05-20 | 否 |  |  |  |  | 鲁张祥 | 18355329518 | 1286707999@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411142 | 分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 010801 | 2020228003 | 紫外-可见-近红外分光光度计 | Ultraviolet-visible-near-infrared spectrophotometer | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | LAMBDA950 | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 波长175-3300nm | 测试样品吸光度、透过率、反射率等 | 按照实验步骤依次进行 | 美国 PerkinElmer 公司 | 美国 | 50 | 2018-11-30 | 否 |  |  |  |  | 王鹏 | 18010490806 | 18010490806@126.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
340200411141 | 分析仪器/光谱仪器/紫外可见分光光度计 | 010401 | 2020228003 | 超景深3D显微镜 | Ultra depth of field 3D microscope | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | VHX-970F | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | ×500-×5000 | 拍摄样品微观形貌 | 按照实验步骤依次进行 | 日本基恩士公司 | 日本 | 43.69 | 2020-08-26 | 否 |  |  |  |  | 王鹏 | 18010490806 | 18010490806@126.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
340200411140 | 工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 120505 | 2020409305 | 梳理成网生产线 | The carding and web-forming production line | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | MR-80 | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 包括纤维喂入系统、混棉系统、梳理系统、交叉铺网系统、预针刺系统、主针刺系统组成 | 单纤长度约3-8cm针刺非织造材料的纺制 | 需按照实验指导书进行参数设置和实验步骤要求依次进行 | 常熟市明仁机械设备有限公司 | 中国 | 31.1 | 2020-10-14 | 否 |  |  |  |  | 韩旭 | 15620637221 | hanxu@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
340200411139 | 工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织机械试验仪器 | 120503 | TY2013000016 | 拉伸蠕变试验机 | Tensile creep testing machine | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | FY090-IV | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 拉伸蠕变的长度的精度： 0.1 mm 蠕变施加载荷范围： 0～20 KN 单次拉伸蠕变量： 250 mm 工 位： 4个 记 时 精 度： 1s 最大试 验宽度： 200mm | 主要用于测定土工布及其有关产品的拉伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能的检测 | 按要求制样及步骤进行测试 | 温州方圆仪器有限公司 | 中国 | 32 | 2013-11-25 | 否 |  |  |  |  | 谢艳霞 | 18205538157 | xie_yanxia@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
340200411138 | 工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 120599 | ZY2021000739 | 复合式污水处理中试系统 | Pilot system for hybrid wasterwater treatment | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | 5吨/天 | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 包括混凝沉淀系统、厌氧好氧生化系统、高级氧化系统、中空纤维膜处理系统 | 污水的一级处理、二级处理、深度处理 | 以先进的膜技术和核心产品为客户提供工业废水、市政污水、中水回用、城市及流域生态治理等领域的整体解决方案 | 厦门建发高科有限公司（品牌：清和科技） | 中国 | 60.58 | 2021-12-23 | 否 |  |  |  |  | 赵宝宝 | 17354217028 | zhaobaobao@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
340200411137 | 工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织品染整设备 | 120504 | TY2015000010 | 热机械分析仪 | thermal mechanical analyzer | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | TMA402F3 | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 升温速率：0~50 ℃/min 测量范围：500 μm 位移分辨率：0.125 nm 应力范围0.001~3N 应力模式：压缩、针入、弯曲、拉伸 | 测试材料在压缩、针入、弯曲、拉伸等应力模式下的热行为 | 按要求制样及步骤进行测试 | 耐驰 | 德国 | 39 | 2015-01-20 | 否 |  |  |  |  | 王洪杰 | 15202206989 | wanghongjie@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
340200411136 | 工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 120505 | YQ20110427002779 | 拉力试验机 | Tensile testing machine | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | Instron-3365 500kg | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | · 5 kN ( 1,125 lbf) 容量 · 最高速度1000 mm/min ( 40 in/min ) · 1193 mm (47 in)垂直试验空间 | 力学性能测试 | 按要求制样及步骤进行测试 | Instron | 美国 | 30.25 | 2003-11-15 | 否 |  |  |  |  | 王洪杰 | 15202206989 | wanghongjie@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411135 | 特种检测仪器/其他/其他仪器 | 119900 | ZY2020000070 | 立体视觉交互系统-眼动仪 | 3D visual interaction system - eye tracker | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | ErgoLAB-V3.7.3 | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.采样率：120Hz 2. j精度：0.3 3. 头动范围： 宽×高： 30cm×25cm 4.补偿时间：250ms 5.双眼追踪 6.眼动仪时域与客户计算机时域同步 7.输出数据：时间域、瞳孔直径、视线位置起始点、热点图、轨迹图、眨眼数据等 | 产品/空间设计、展示客观评价 | 需按照实验指导书进行参数设置和实验步骤要求依次进行 | 北京津发科技有限公司 | 中国 | 35 | 2020-08-26 | 否 |  |  |  |  | 韦玉辉 | 13122383896 | weiyh@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
340200411134 | 工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 120505 | 2016090001 | 干湿法纺丝试验机 | Dry and wet spinning machine | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.框架式结构，外观采用铝型材工艺，抗腐蚀。 2.物料筒采用SS316不锈钢材料，抗腐蚀。 3.精密计量泵，可定量纺丝及控制纺丝速度。 4.不锈钢快开式罐底阀，方便清洗与操作。 5.用电电源：380V/50Hz，8KW 6.加热方式：电阻加热甬道；长度：1500mm； 控温范围：RT-320℃；两段式加热 | 水溶液和无水两种环境下进行纺丝，得到不同规格的 长丝 | 按照操作规程进行纺丝 | 定制 | 中国 | 39 | 2016-09-16 | 否 |  |  |  |  | 徐珍珍 | 13805539738 | xuzhenzhen@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
340200411133 | 计量仪器/力学计量仪器/1kN. m基准扭矩机 | 030305 | TY2021005622 | 电子万能试验机 | Electronic universal testing machines | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | LE5105 | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1. 最大额定负荷：100kN 2. 试验速度：0.0001-1000mm/min 3. 准确度等级：0.5级 4. 位移分辨率：0.012微米 5.有效试验高度：1000mm 6.有效试验宽度：600mm | 复合材料、金属、高分子等材料的力学性能测试 | 掌握相应的GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等测试标准 | 力试（上海）科学仪器有限公司 | 中国 | 67 | 2021-12-23 | 否 |  |  |  |  | 阮芳涛 | 18895309855 | ruanfangtao@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
340200411132 | 工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 120505 | YQ20110427005225 | 电脑印花试样机 | Computer printing sample machine | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | * | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 主要适用于棉织物、蚕丝织物等活性染料墨水喷墨印花，分辨率100-200dpi，最大幅宽1600mm | 棉、蚕丝面料数码印花 | 加工前需对面料进行上浆前处理，数码印花后需进行蒸化固色和皂洗等后处理 | 无锡轻工大学科计开发工程总公司 | 中国 | 75.12 | 2009-06-25 | 否 |  |  |  |  | 张广知 | 13966010482 | zhangguangzhi20@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411131 | 工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 120505 | ZY2014000273 | 喷墨花机 | Inkjet Printing machine | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | DBP-1600 | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 主要适用于棉织物、蚕丝织物等活性染料墨水喷墨印花，分辨率100-200dpi，最大幅宽1600mm | 棉、蚕丝面料数码印花 | 加工前需对面料进行上浆前处理，数码印花后需进行蒸化固色和皂洗等后处理 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 中国 | 37.2 | 2014-10-30 | 否 |  |  |  |  | 张广知 | 13966010482 | zhangguangzhi20@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411129 | 工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 120505 | 340000340000000222009305 | 数字式小样清梳联合机 | Digital sample cleaning and combing machine | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | * | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、适纺纤维长度：22~65mm，棉、化纤； 2、工作幅宽：520mm； 3、小样开松机参数：①给棉帘线速度：1.0m/min；②开松比：369倍； 4、小样混棉机参数：①棉仓数：4仓；②换仓方式：气动； 5、小型数字式梳棉机参数：①锡林直径：600mm；②最高转速：850rpm；③盖板形式：活动盖板+固定盖板；④输出形式：圈条器输出棉条；⑤最高出条速度：13m/min； | 棉或化纤短纤维纺制成生条 | 通过智慧校园管理云平台提前3天预约，预约审核通过后按照仪器操作规程操作 | 富润得科技 | 中国 | 63.28 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 张朝辉 | 13955382707 | autszhangchaohui@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路 | 是
340200411128 | 工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 120505 | ZY2019000029 | 数字式小样整浆联合机 | Digital sample warping and sizing machine | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | DSWS-01 | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、机械速度：5~30m/min； 2、工作宽度：300mm； 3、上浆方式：双浸双压； 4、压浆力：气动加压，压力0.1~2KN无级可调； 5、压浆力控制：线性比例阀自动调节，人机界面实时显示； 6、烘干方式：红外预烘干加烘筒烘干； 7、烘筒烘干：加热管电加热，功率2KW，温度80~150℃，4个烘筒； 8、压缩空气压力：0.6MPa； | 对纱线进行浆纱 | 通过智慧校园管理云平台提前3天预约，预约审核通过后按照仪器操作规程操作 | 天津嘉诚 | 中国 | 43.6 | 2019-06-19 | 否 |  |  |  |  | 张朝辉 | 13955382707 | autszhangchaohui@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路 | 是
340200411130 | 工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 120505 | ZY20110427000016 | 小型试验精梳机 | Small test fine combing machine | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | * | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.适纺棉、花纤短纤维 2、纺得纤维条长度：1米； 3、单次纤维最大喂入量10g | 纺成纤维条 | 按照仪器操作规程操作 | SDL | 英国 | 54.82 | 2009-08-20 | 否 |  |  |  |  | 张朝辉 | 13955382707 | autszhangchaohui@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411127 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | TY2019007180 | 水刺加固工艺虚拟仿真实验系统 | Virtual Simulation Experimental System for Spunlacing Reinforcement Process | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 分为两个版本，Web（网页版）和 VR版本。Web版本学生可以通过鼠标键盘进行便捷式交互操作；VR版本学生可以借助 VR头显实现 360°沉浸式体验，身临其境般完成实验操作。每个版本都分为两种模式，教训和考核模式。其中教训模式借助系统智能化引导提示，使学生自主完成实验操作，考核模式通过智能化评判机制，考核学生对水刺工艺实验的理解程度。学生首先能够在虚拟的水刺生产车间漫游浏览，从原料喂入到最终的卷绕，直观观看整个水刺生产线生产过程。整个实验分为2个部分，水刺加固工艺和水处理循环工艺。 | 以整个水刺生产线为基准，还原水刺法非织造整个工艺流程（原料-开松混合-梳理-交叉铺网-牵伸-预湿-正反水刺-后整理-烘燥-卷绕）；同时能够以单流程为点，直观展示每个流程设备的结构特点以及工作原理；根据设计方案，输入工艺参数，模拟产品形成过程以及不同参数对加工产品结构影响；对实验结果进行分析，书写实验报告并提交后台。 | （1）笔记本 操作系统：WIN 7系统及以上 CPU:I5 8代及以上 内存：8G及以上 硬盘：256G及以上 显卡：GTX1050及以上 （2）主机 操作系统：WIN 7系统及以上 CPU:I5 8代及以上 内存：8G及以上 硬盘：256G及以上 显卡：GTX1050及以上 | 北京欧贝尔软件技术开发有限公司 | 中国 | 38 | 2019-12-25 | 否 |  |  |  |  | 魏安方 | 15155336712 | weianfang256@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
340200411126 | 分析仪器/电化学仪器/电位滴定仪 | 010704 | 2018111701 | 电位粒度分析仪 | Zetasizer analyzer | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | ZETASIZER NANOZSE | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1. 粒度检测范围：0.3－10000nm，单角度测量浓度：0.1ppm-40%w/v，最小样品体积： 12µL；2.zeta电位：zeta适合检测粒度范围：3.8nm-100um，zeta电位范围：>±500 mV，最小样品量20μL。 | 测定zeta电位和粒径 | * | 英国马尔文仪器有限公司 | 英国 | 32 | 2018-06-05 | 否 |  |  |  |  | 李伟 | 15178561625 | 505506721@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路 | 是
340200411125 | 工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 120505 | 340000340000000222009535 | 自动络筒机 | Automatic Winding Machine | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | KC522A | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 共2锭；配备空气捻接器，乌斯特电子清纱器，电磁张力装置，上蜡装置。 | 纱线络筒 | 1、适用于纯棉或棉混纺短纤维纱，纱线捻向为Z捻； 2、络筒工艺参数设置，乌斯特清纱曲线设置。 | 浙江凯成智能设备股份有限公司 | 中国 | 32.7 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 徐文正 | 15855533328 | xwz8199@mail.ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路 | 是
340200411124 | 工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 120505 | TY20140421000004 | 磁控溅射沉积系统 | Mangnetron Sputtering Deposition System | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | JGP450 | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 共三靶位，靶材直径要求60mm；配备射频电源1套，直流电源1套，负偏压电源1套，加热电源1套，真空流量计。 | PVD法沉积镀膜 | 1、适用于纺织材料，薄膜及玻璃基底材料，样品尺寸小于直径100mm； 2、加工过程在高真空环境中，基底表面温度高，全程水冷； 3、可加工导电、电磁屏蔽、抗菌、紫外吸收等功能性织物。 | 中国科学院沈阳科学仪器研制中心 | 中国 | 41.45 | 2012-04-24 | 否 |  |  |  |  | 徐文正 | 15855533328 | xwz8199@mail.ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路 | 否 | 教学医疗设备
340200411123 | 计量仪器/光学计量仪器/其他 | 030799 | 340000340000000222007166 | 测色配色仪 | Datacolor Spectro | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | 1050 | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1. 双光束 d/8° 光谱分析仪 2. 光源 脉冲氙灯，滤色接近D65光源 3. 积分球直径 152mm/6in 4. 波长范围 360 nm -700 nm 5. 报告间隔 10 nm 6. 光度范围 0-200% 7. 光谱分析 SPX 分析器 8. 双闪光20次的重复测量白色 (CIE LAB)* 0.01 (最大) 9. 反射率测定的仪器间一致性 (CIELAB)* 0.08 (平均) 0.15 (最大) | 纺织品、塑料、油漆和涂料等行业色彩测定、配制和质量控制 | 1.开机：先开设备（预热30min），再开测色软件（用户名DCI） 2.校正：依次黑桶（字面朝上）、白板和绿板 （1）在工具栏中点选仪器->校正 （2）弹出测色主视窗窗口，点选‘校正’，在校正条件窗口选择所需要的仪器设定 （3）弹出放置黑筒的提示，正确放置黑筒（字体向上）并点击‘继续’ （4）黑筒校正完后，弹出放置白色校正板的提示，将黑筒取下，放置白色校正板，点击‘继续’ （5）白板校正完后，弹出放置绿色诊断板的提示，将白板取下更换绿色诊断板，点击‘继续’ （6）绿板校正完后，出现下列窗口，点击‘确定’，完成校正程序 | 德塔颜色商贸(上海)有限公司 | 中国 | 40 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 方寅春 | 18226789516 | fangyinchun86@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 是
340200411122 | 工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 120505 | 340000340000000222009537 | 提花剑杆小样织机 | Jacquard rapier loom | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | SGA598 | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | * 幅宽：筘幅 英寸。 * 车速：每分钟投纬35-45次，车速可调。 * 纬纱选色：8色，电子气动控制选色装置。 * 卷取步进电机卷取，并可在同一织物中出现多达四种纬密。 * 送经积极式电子送经，保证在织造过程中片纱张力均匀。 * 提花纹针数：2688。 * 吊经方式：一吊一经。 * 花形输入方式：U盘。 * 花形设计软件：浙大经纬。 * 打纬：可调气动打纬。 可适用于厚重织物。 断纬可自动停机。 | 提花织物的设计与织造 | （1）必须使用织机配套的提花设计软件； （2）织机织造前，进行气源检查，通电自检通过后，用U盘读入花形文件后，进行实验。 | 通源纺机 | 中国 | 32 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 王旭 | 15955375373 | 314094186@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 是
340200411121 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | TY2019007181 | 服装展示设计虚拟仿真实验系统 | Virtual simulation experimental system for clothing display design | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | （1）具备详细的操作步骤及步骤提示，要求实验不得少于 10步； （2）对于结构展示方面，需要具备具备平面图、立体沉浸两种展示方式； （3）焦点模式。在表现设备结构的同时，还需要体现该结构在主体设备上的位置，便于学生理解； （4）帮助说明。具备操作帮助说明，学生通过该帮助能够对如何操作该软件有一个自主的 学习，让学生能够快速入门； （5）复位功能。具备一键复位功能，即学生误操作后，能够将设备重新归位，置于场景中 心； （6）系统配置。可以对系统通用功能进行设置。 | 模拟服装展示设计 | （1）在登录界面点击【注册】按钮，进入账号注册界面，输入账号信息并点击【立即注册】按钮进行账号注册。（注册账号需要后台审核，不审核账号无法登录） （2）在登录界面输入审核过的账号和密码进行登录。 | 上海信玺信息科技有限公司 | 中国 | 39 | 2019-12-25 | 否 |  |  |  |  | 袁惠芬 | 18315360600 | 415624395@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 否 | 教学医疗设备
340200411120 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | TY2019007182 | 混棉工艺与混棉过程虚拟仿真实验系统 | Cotton blending process and virtual simulation experimental system | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | （1）该系统分为三大模块：场景漫游、混棉工艺和其他工艺。 （2）场景漫游模块是对纺纱车间整个纺纱生产线进行观察并了解各个设备在生产过程中的对应位置。 （3）混棉工艺模块是对纺纱生产车间各混棉工艺设备的结构和原理进行展示，同时对混棉工艺设备进行参数调整，展示对应的混棉效果，通过不同的混棉效果对比来理解各混棉工艺参数对混棉效果的影响。 （4）其他工艺模块是对非混棉工艺设备的结构和原理进行展示。 | 混棉工艺与混棉过程虚拟仿真 | （1）在登录界面点击【注册】按钮，进入账号注册界面，输入账号信息并点击【立即注册】按钮进行账号注册。（注册账号需要后台审核，不审核账号无法登录） （2）在登录界面输入审核过的账号和密码进行登录。 （3）选择混棉工艺考核模式，进入，依次点击浏览各工序的设备认知、原理、混棉工艺，完成后会自动在屏幕的右边出现 答题的按钮，按提示答题，答题结束会出现 填写报告窗口，按提示操作，最后提交。 | 山东捷瑞 | 中国 | 30 | 2019-12-25 | 否 |  |  |  |  | 储长流 | 13865532745 | changliuchu@126.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 否 | 教学医疗设备
340200411119 | 工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 120505 | ZY2021000701 | 织机 | loom | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | TNY101A-20T | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 幅宽:20 英寸。 原料:棉、毛、丝、麻、化纤，碳纤维，纶等短纤纱线或长丝等。 纱径范围:0.05-1mm。 织物组织:基本组织，变化组织，复合组织，复杂组织，多层组织。 织造速度:20-30 纬/分钟。 开口:34片综框(含2片绞综)，电脑控制的气动式大行程积极开口。 卷取。最大卷取长度为 1000公分。 | 碳纤维及其高性能纤维织物制备 | （1）此织机为剑杆织机。 （2）使用纱线需有对应盘片尺寸 （3）设备开始时，同步开启空压机，确保各部分压力达到设置值 | 上海双九实业有限公司 | 中国 | 39 | 2021-12-23 | 否 |  |  |  |  | 杨莉 | 13966010105 | tianmaxingyang@sohu.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 是
340200411118 | 特种检测仪器/其他/其他仪器 | 119900 | ZY2019000843 | 三维人体扫描系统 | Untouched 3D Body Scanner | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | 3D CaMega | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、系统扫描仪组成（台数） 8台，其中四台扫描仪为绿光投影，四台为红光投影，可实现同时两个扫描头对拍。 2、系统扫描范围（mm*mm）2100*960*1200， 3、系统整体扫描时间（s） ＜2 4、 数据输出格式： ASC、IGS、STL、OBJ、WRL等格式。这些文件能够在Cloudform、Catia、3ds Max、UG、ProE、imageware、polyworks、SolidWorks等通用的三维逆向软件中编辑 5、 数据输出接口：通用型USB接口 6、具有人体参数化软件、数据处理软件 | 非接触人体测量 | （1）需更换专用测量服测量 | 博维恒信 | 中国 | 39.5 | 2019-12-24 | 否 |  |  |  |  | 袁惠芬 | 18315360600 | 415624395@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 是
340200411117 | 分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 010102 | 340000340000000222003429 | 扫描电镜 | SEM | 安徽工程大学 |  |  | 纺织服装学院 | 购置 | 通用 | SEM3200A | 无 | 纺织科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、电子枪：预对中钨灯丝阴极。 2、分辨率：高真空二次电子像3.0 nm（30kV）； 3、加速电压范围：1 kV～30 kV ； 4、放大倍数范围：1x～300000 x（1-10倍光学放大）； 5、预留≥6个多功能接口，可连EDS等分析附件 6、样品台驱动方式：样品室内置真空电机驱动台。/7、三轴全自动精密样品台移动范围： X≥100 mm； Y≥90 mm； Z ≥60 mm；电子束旋转360°； 8、已拍摄图片定位功能，XY坐标定位还原：通过在保存的图片中记录该位置的X、Y坐标信息，选中保存的图片，即可还原到原来的位置； | 材料的显微形貌观察及微区成分分析 | 1、粉末样品处理方式：少量粉末（针尖大小）均匀分散于导电碳胶上，在放于样品仓室之前用压缩空气（或吹气球）仔细将表面吸附不牢的样品彻底清除； 2、磁性样品处理方式： 任何磁性样品放入样品仓室前请做消磁处理！ 磁性样品推荐制备成块状样品，在放入仓室前进行样品加固处理，确保粘牢。 | 国仪量子（合肥）技术有限公司 | 中国 | 49 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 殷茂力 | 18855389928 | maoliyin24@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 是
340200411148 | 工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 120401 | 2022564011 | 工业机器人打磨工作站 | Industrial robot grinding station | 安徽工程大学 |  |  | 人工智能学院 | 购置 | 通用 | V1.0 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、示教器为按键控制且具备中英文可切换操作界面； 2、控制轴数6轴，可根据用户要求扩展外部轴； 3、浮动打磨头，实现浮动去毛刺，气动控制，空转40000RPM，浮动行程±4mm； 4、辊道输送线，输送轮毂，长宽高：1960×780×800mm； | 机器视觉检测、自动编程、工业机器人打磨工艺验证 | 1、操作者需要打磨工艺基础知识； 2、操作者需要机器人编程基础知识； 3、防尘、防止机械伤害。 | 芜湖哈特机器人有限公司 | 中国 | 38 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 江本赤 | 17354260192 | benchi@ahpu.edu.cn | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411147 | 工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 120401 | 2022564611 | 机器人焊接作业平台 | Robot welding operation platform | 安徽工程大学 |  |  | 人工智能学院 | 购置 | 通用 | V1.0 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、可达半径≥1440mm； 2、动作范围（最高速度）：J1轴旋转≥340°(260°/s)，J2轴旋转≥235°(240°/s)，J3轴旋转≥455°(270°/s)，J4轴手腕旋转≥380°(430°/s)，J5轴手腕旋转≥360°(450°/s)，J6轴手腕旋转≥900°(720°/s)； 3、手腕最大负载能力≥12Kg； 4、手腕允许负载转矩：J4轴≥26.0N·m，J5轴≥26.0N·m，J6轴≥11.0N·m； 5、重复定位精度≥±0.02mm； | 机器人焊接工艺及变位机功能验证 | 1、操作者需要焊接工艺基础知识； 2、防尘、防止机械伤害。 | 芜湖哈特机器人有限公司 | 中国 | 35 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 江本赤 | 17354260192 | benchi@ahpu.edu.cn | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411146 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 2020200605 | 制造执行运营管控系统 | Manufacturing Execution Operation Control System | 安徽工程大学 |  |  | 人工智能学院 | 购置 | 通用 | V1.0 | 无 | 信息与系统科学相关工程与技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 1.生产过程管理：工单实绩管理、完工确认管理； 2.可视化管理：车间生产实时及历史状况展示、生产进度跟踪、工位终端实时信息显示； 3.系统管理：用户管理、角色管理、授权管理； 4.数据导入、数据导出：系统具备数据备份功能，可将数据备份到其他存储介质上，将其他存储介质上的数据导入系统。 | 1.工厂建模管理：日程表模板管理、日程表管理、管理日历、班次管理、班次方案管理； 2.计划管理：生产需求管理、日计划管理、； 3.仓储物流管理：拉料规则管理、拉料单管理、收料单管理； 4.质量管理：不合格品评审管理； | 1、操作者需具有一定的智能制造系统基础知识； 2、登录系统前需在校内注册账号。 | 上海神齐信息科技有限公司 | 中国 | 46.65 | 2020-09-30 | 否 |  |  |  |  | 江本赤 | 17354260192 | benchi@ahpu.edu.cn | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 教学医疗设备
340200411145 | 分析仪器/其他/其他仪器 | 019900 | 2020110103 | 三维运动采集与分析系统（步态体态分析系统） | 3D Motion acquisition and analysis system | 安徽工程大学 |  |  | 人工智能学院 | 购置 | 通用 | Qualisys600+ | 无 | 信息与系统科学相关工程与技术、机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.系统基于光学动作捕捉原理，采集对象行动不受约束，使用简便。 2.系统对采集者的动作轨迹捕捉准确，动作逼真。 3.同一套设备可用于单人、多人和一般刚体等各类动作捕捉分析。 4.配置高精度光学标记支架，安装简易，无需交换机。 5.用户可在长3米宽2米的步态采集区域测量步态运动学数据，可匹配30㎡的动作捕捉场地。 6.光学采集系统分辨率应高于：600万像素，高速摄像机在全分辨率模式下可捕获300fps。 7.系统可支持被动标记点与主动发光标记点两种标记点模式，其中一个镜头可实现高速视频与动作捕捉切换，最大可达600个标记点。 8.有线传输速率可达100Mbps，可采用无线通讯。 9.配置Bertec三维测力台，可测量关节力矩和足底压力。 10.配置Visusal 3D Posture Analysis Software(C-Motion)步态分析软件，可给出步态骨骼模型和三维空间运动轨迹、关节力矩等数据并绘图，具备数据导出功能，具备MATLAB数据接口。 | 人体运动建模、过程再现和运动信息获取是人机信息共融与机器人控制的研究基础，在运动健康、人体运动学与人机交互与机器人协同控制等方面得到广泛应用。该设备可针对人机协同开展运动建模、过程复现和生物力学参数测量。包括：运动过程中的关节角度、速度、功率、空间运动轨迹等运动学与动力学参数。 人机信息共融与机器人控制是机械工程学科、先进伺服与驱动安徽省重点实验室和人才团队的重要研究方向，本次采购三维运动采集与分析系统，是人机交互与生物力学不可或缺的测试设备，是该研究方向的重要测试手段；同时可为本科生、研究生教研过程中提供先进的测试设备，为我校在人机交互与信息共融等研究领域提供关键测试手段。 | 人体/人机协同运动数据测试 | 上海逢友信息科技有限公司 | 中国 | 80 | 2020-06-23 | 否 |  |  |  |  | 汪步云 | 18855366876 | ayun@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽工程大学国际工程师学院 | 是
340200411144 | 工艺实验设备/其他/其他仪器 | 129900 | 2020115203 | SLAM定位导航移动抓取作业平台 | Mobile robot base on SLAM localization & navigation | 安徽工程大学 |  |  | 人工智能学院 | 购置 | 通用 | 系统定制 | 无 | 信息与系统科学相关工程与技术、机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.激光传感器：1）测距精度：±3cm，2）测距距离：高达100m；3）垂直测量角范围：±15°；4）扫描速率：30万像素点/秒；5）防护等级：IP67；6）测量频率：5到20HZ；7）垂直方向角分辨率：2° 2．双目视觉导航：1）视场：水平：70°，垂直：60°；2）工作范围：0.8-4.0米；3）彩色视频流：1920x1080x16bpp 30fps；4）接口：USB3.0；5）带处理：60ms；6）音频捕捉：4阵列麦克风； 3.UR机械臂：1）质量：11kg；2）最大有效负载：3kg；3）延伸：500mm 4）可重复性：±0.1mm；5）自由度：6；6）功耗：100W；7）通讯：TCP/IP 8.速度：所有腕关节：360°/s；其他关节：180°/s；工具：大约1m/s 4.移动底盘：1）整机重量＜100kg；2）最大负载：100kg；3）最大速度：2m/s 4）续航时间：＞3h（充电3h、待机5天）；5）电池：具备5V/24V/36/48/接口，容量＞20AH，锂电池；6）防水等级：IP66；7）爬坡角度：＞30°；8）WiFi范围：>20m；9）行走精度：<0.01m；10）电机功率：＞500W；12）有转速反馈；13）通信：USB接口、WiFi；14）驱动/API：Ros/c++ 5.具备SLAM功能，开放底层接口与协议，可用于二次开发。 | 户外自主导航与移动抓取作业，是移动机器人研究的热点。该平台可用于户外自主导航、低速自动驾驶、ROS调度系统和抓取作业等研究。 | 按仪器设备规章操作，预约前需熟知操作规程。 | 苏州索亚机器人有限公司 | 中国 | 35 | 2020-06-23 | 否 |  |  |  |  | 汪步云 | 18855366876 | ayun@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽工程大学国际工程师学院 | 是
340200411143 | 分析仪器/其他/其他仪器 | 019900 | 2020397505 | 专业训练跑台 | Professional training lokomotive pad | 安徽工程大学 |  |  | 人工智能学院 | 购置 | 通用 | WOODWAY-FORCE3.0 | 无 | 信息与系统科学相关工程与技术、机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1）动力系统：无需外接任何电源； 2）阻力调节系统:可提供0-150镑阻力的电磁阻力； 3）传动系统:滚珠轴承加导向轮传动（4mm横向公差）； 4）最大承重：400kg； 5）跑合运动面尺寸：长173 cm ×宽55 cm； 6）跑步带形式:金属硫化橡胶板条组成的履带式跑步带； 7）数据测量:速速度、时间、功率、距离步长、步幅、步率、连续步伐的对称性、速率、水平方向输出力，垂直方向输出力、左右足每次踏步压力等指标的测量。 8）配置步态分析软件：可显示时间、速率、做功、功率读出值，对当次和上次的信息进行保存和对比，可实现测试、查看及分析。 | 1）人机交互数据测量。包括：人穿戴外骨骼助力机器人后，助力行走过程中的接触力、速度等基础数据测量；针对步态康复机器人训练时，测量其运动学与生理学参数； 2）下肢外骨骼助力机器人测试。人机交互与机器人控制是团队、实验室平台和学科的重要研究方向，人体运动学、生物力学等信息获取手段是不可或缺的，该设备可作为为外骨骼机器人协同作业参数的测量手段，为机器人提供实时、精准的交互力、运动规划的关节角度、步长、速度等基础性参数； 3）运动健康信息获取。为康复机器人提供基于运动学的健康数据信息：包括康复训练疗程前后的人体自身行走的数据测试、分析与对比； 4）服务机器人与特种机器人公共测试平台。对于有接触点的接触力、位移、速度、功率有测量需求的机器人可提供相关的测试手段，是该设备重要的拓展应用。 | 人体/人机协同行走数据测试 | WOODWAY Force3.0 | 美国 | 37.89 | 2020-10-28 | 否 |  |  |  |  | 汪步云 | 18855366876 | ayun@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽工程大学国际工程师学院 | 是
340200411151 | 工艺实验设备/其他/其他仪器 | 129900 | 340000340000000222006455 | 五轴加工中心 | Five-axis machining center | 安徽工程大学 |  |  | 设计学院 | 购置 | 通用 | 原力U2 | 无 | 艺术学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 五轴专业控制系统 ，分辨率为0.02mm 。加工X 轴行程/1200 mm，Y轴行程/2400 mm，Z轴行程/600 mm，C 轴(旋转头)：+/-400° ，A 轴(旋转头)：+/-120°，X 轴速度：60 m/min，Y 轴速度：60 m/min，Z 轴速度：30 m/min。机器精度：重复精度0.02mm 定位精度为0.02mm。 | 可用汽车/摩托车以及各种工业产品造型的油泥模型加工。结合扫描软件和优化软件使制造业从设计到加工到成品整条线更完整更便捷，可以提升整个行业的生产加工效率。 | 1.设备主要用于汽车油泥模型粗加工，用于设计创意阶段。2.需要UG编程及CNC数据。 | 江苏中智自动化有限公司 | 中国 | 57.6 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 李响 | 13485790566 | daxiagndesign@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学设计学院 | 是
340200411150 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | TY2019006537 | 惯性捕捉系统 | Inertial Motion Capture System | 安徽工程大学 |  |  | 设计学院 | 购置 | 通用 | Xsens MVN套装 | 无 | 艺术学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 系统配置：包含多种可内嵌传感器的捕捉设备，特定电源 / 数据控制单元、充电器、多种通信接口，无线范围达 100 米，17 个跟踪器分布于上下半身并可捕捉外部道具动作。 惯性传感器：角度估计精度小于 2 度，有不同加速度与陀螺仪范围，采样频率可调，具备高精度 3D 定位与方位角分辨率，含专业运输箱与特定 3D 人物模型。 无线接收器：1 个 2.4G 无线接收器，兼容 USB 接口。 输出数据：能输出丰富骨架运动数据，支持多种数据与视频格式，可局域网动态传输并兼容软件与支持网络监控。 刷新率：内部与输出刷新率多档可选。 抗磁干扰：不受磁场干扰且能报警，支持多人多机动作捕捉。 电源供应：人体背部有电源及 WIFI 信号发射器，锂电池供电 9 小时，充电器适配宽电压范围。 校准系统：可按需校准，基本校准快速简便，高级校准更精准且抗磁，具备实时预览、录制与回放功能。 实时捕捉软件：集成校准、捕捉等多功能，支持多设备无线显示，有特定人体模型，兼容主流 3D 软件，可处理与导出多种数据，有丰富接口与插件支持，便于二次开发与平台整合，位移误差控制良好并提供校准规范与修复引擎等。 | 动作捕捉与重建：高精度、实时捕捉并重建人体动作，包括细微动作，数据帧率高。 数据采集与处理：多部位采集动作数据，还能优化数据，保障质量。 应用与兼容：用于多领域，数据格式可导出，兼容多种软件平台。 设备特性：穿戴和校准简便，无线设计方便演员自由移动，适用于多种场地。 多人协作与软件支持：支持多人动作同步捕捉，有配套软件方便操作。 | Xsens 惯性捕捉系统借助多种穿戴式设备的传感器，经电源/数据控制与无线接收，精准捕捉人体动作并输出数据，应用广泛。 安装时，正确穿戴各捕捉设备于对应部位，保证传感器贴合且无松动，防止连线拉扯。连接电源适配器并留意电池电量，将无线接收器接电脑 USB 口并确认驱动安装。 校准分两种：基本校准在启动后 10 秒内输入身高与脚掌长，期间保持静止；高级校准需 10 - 30 秒，按指示于无磁环境做特定动作。 使用系统，先启动软件选界面语言，按需设输出格式、刷新率等参数，确保与主流 3D 软件插件正常连接。校准后在 100 米无线范围内活动，可捕捉多部位及外部道具动作，能选择输出特定数据，还可实时预览、记录、编辑数据，能导出多种格式用于分析软件处理，且有工具处理 MVN 档数据。 维护上，定期温和清洁设备，清洁控制单元等先断电拔线。定期检查传感器状态，搬运存放用专业箱防损，长时间不用取出电池定期充电并检查充电器。 使用注意，虽抗磁仍避强磁场源，有干扰会报警需处理。多人使用时控制每台 PC 机连接跟踪器数量与捕捉区域。关注官网更新软件，新设备连接先查兼容性，遇问题联系技术支持，以保障系统正常运行与数据精准。 | Xsens Technologies B.V. | 荷兰 | 54.4 | 2019-12-24 | 否 |  |  |  |  | 柳金辉 | 13295538578 | 398861138@qq.com | 241000 | 安徽工程大学设计学院 | 是
340200411149 | 分析仪器/其他/其他仪器 | 019900 | ZY2019000729 | 眼动仪 | eye tracker | 安徽工程大学 |  |  | 设计学院 | 购置 | 通用 | Tobii Pro Glasses2 | 无 | 艺术学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、采样率 ：≤50 Hz/100 Hz； 2、校准： 1点校准 ，校准检验； 3、平行视差矫正： 自动； 4、滑移补偿： 是，3D眼球模型； 5、追踪技术： 角膜反射，双眼采集，暗瞳追踪； 6、眼动摄像机数量：≥ 4 部眼动摄像机，用于捕捉眼部细节和眼球运动。； 7、传感器 ：陀螺仪和加速传感器； 8、场景摄像机视角：≤ 90°16:9； 9、场景摄像机记录角度/视角：82° 水平 52° 垂直； 10、支持内置声音采集/麦克风； 11、重量 不低于45 g (1.6 oz), 包含护目镜片； 12、电池记录时间：≥120 min.； 13、存储媒介： SD 卡(SDXC)； 14、接口 ：HDMI, Micro USB, 3.5 mm接口； 15、无线模块： 2.4 GHz & 5 GHz band； 16、数据存储和传输：通过无线连接与计算机或移动设备进行数据传输。它提供内部存储空间，可容纳多个小时的眼动数据。此外，用户还可以选择将数据实时传输到计算机或设备上，以便实时监测和记录数据； 17、应用场景：广泛应用于用户体验研究、市场调研、运动科学、心理学研究、人机交互等领域。 | 1、随时随地捕捉人类行为 Tobii Glasses 2专为真实世界研究而设计。我们的设计团队开发了超轻且坚固的非侵入式头戴追踪模块，确保了被访者佩戴的舒适性和行为自由度。头戴模块*重45克。 2、通过Live View功能迅速获得洞察力 Live View功能允许研究人员通过无线看到受访者的实时眼动轨迹，从而获得迅速和可执行的洞察力。该功能简单易用，是一项极具价值的研究工具，适用于多种研究。 3、自动数据叠加 Tobii Pro Lab Analyzer软件中集成了新的数据叠加工具，极大地提升了数据叠加的效率，缩短了Tobii Pro Glasses 2眼动仪分析数据所需的时间。此工具可以将来自眼动追踪视频的数据智能地叠加到指定的目标上，这样就可以立刻生成已量化数据的可视化结果或提取眼动追踪统计指标。 4、与多数的生理数据同步 将Pro Glasses 2的眼动数据与多数的生理数据同步，包括EEG，NIRS， 皮肤电，动作检测，呼吸和心率等。实现极低延迟的同步水平同时确保您的整体方案的便携性。Pro Glasses 2 提供了独有的硬件同步能力，无需携带沉重的笔记本电脑。 5、眼动的数据质量 Tobii Pro Glasses 2眼动仪可为各类研究提供高质量的眼动追踪数据。Glasses2眼动仪采用了Tobii用于遥测式眼动仪系列的3D眼球模型技术: 6、高效的工作流程 以用户为中心的设计的重点是提升易用性和工作流程效率的每个细节。快速校准和系统引导式流程让任何人经过简单培训即可轻松上手使用。本套系统可兼容几乎各类被试者，降低现场研究的时间成本和研究项目的整体成本。 | 1、使用前准备： 培训与熟悉：首次使用前，建议参加由Tobii提供的操作培训，以充分理解设备的功能和正确使用方法。 校准：每次使用前都需要对眼镜进行个性化的眼动校准，确保追踪数据的准确性。 2.、舒适性与安全： 佩戴适配：确保眼镜稳固舒适地固定在用户的头部，防止因松动影响数据质量。 视力矫正：如果用户戴眼镜，则需考虑是否支持佩戴眼镜同时使用眼动仪，或者配备专用的视力矫正镜片。 3、 实验设计： 场景设置：根据研究需求，在合适环境中进行测试，确保场景照明条件满足眼动仪的要求。 同步数据：如需同步其他生理信号或其他设备数据，需要提前规划并正确配置同步系统。 4、数据收集与处理： 数据质量监控：在实验过程中注意监控眼动数据的质量，及时调整设备或重新校准。 数据存储与传输：了解数据文件格式及配套软件的使用方法，确保数据的妥善保存和后续分析的便利性。 5、 合规与伦理： 隐私保护：在使用眼动仪进行研究时，务必遵守相关法规，保护参与者的个人隐私权。 伦理审查：开展涉及人体实验的研究时，应取得相应的伦理审批。 6. 维护与保养： 清洁与存放：按照厂家指导定期清洁设备，避免灰尘和其他污染物影响性能；不使用时妥善存放，避免物理损伤。 软件更新：定期检查并安装官方发布的软件更新，以优化性能和解决潜在问题。 | 拓比电子技术（苏州）有限公司 | 中国 | 36.7 | 2019-12-24 | 否 |  |  |  |  | 张学东 | 13955355751 | xuedong@126.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学 | 是
340200411078 | 分析仪器/生化分离分析仪器/流式细胞仪 | 011012 | ZY2019000325 | 流式细胞仪 | Flow cytometer | 安徽工程大学 |  |  | 生物与食品工程学院 | 购置 | 通用 | CytoFLEX | 无 | 生物学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1. 光学系统： 1.1 *激光配置:均采用高功率固态激光器，更长寿命及更高的激发效率，从确保有效激发弱荧光表达并区分开微弱荧光表达差异。具体激光配置488nm(激光功率≥50mW)，638nm（激光功率≥50mW)； 1.2 荧光检测能力：可以同时激发并检测≥8色荧光； 1.3 光路设计：固定校准的光路设计，智能监控确保激光稳定工作。光学滤光片可由用户根据实际应用自行更换，无需专业人员调校 1.4 *检测器采用固体、高效、低噪音的光纤二极管阵列检测器（FAPD）设计而成的波分复用（WDM）检测模块。对表达微弱、难以区分的信号的检测有保障。而非传统的PMT检测器。 2. 分析性能： 2.1 颗粒检测能力：可准确区分0.2um和0.3um的细胞或微粒 2.2 荧光分辨率：CV≤2%（G0/G1期最高峰） 3. 电子系统： 3.1 高达107的线性动态范围，可以将高信号和低信号都完全显示在一张图上 3.2 支持多色荧光信号共同采集，信号获取速度（上样速度）达到30,000个/秒以上 3.3 荧光补偿：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，离线分析 4. 液路系统： 4.1 上样系统，具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染； 4.2 液流系统日常维护简单、清洗简便，开关机程序全自动完成，全部由自动软件控制。 4.3 上样速度：除常见低、中、高速外，用户可连续自定义样本进样速度，可调节范围为10 uL/min to 240 uL/min 5. 软件功能： 5.1 基本分析软件功能：必须具备图形叠加功能；具备实时分析、细胞绝对数分析、IQ自动GATE分析、彩色GATE分析、RATIO分析、去粘连分析等功能 | 细胞检测、巨噬细胞吞噬实验、细胞凋亡、细胞周期、活性氧检测、病毒细菌区分、抗体筛选等 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | Beckman | 美国 | 55.8 | 2019-09-29 | 否 |  |  |  |  | 李婉珍 | 13685535110 | liwanzhen129@126.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
340200411079 | 工艺实验设备/食品工艺实验设备/发酵工艺实验设备 | 120601 | ZY2014000135 | 10L-100L二级发酵罐等 | 10L-100L Secondary Fermention Tank | 安徽工程大学 |  |  | 生物与食品工程学院 | 购置 | 通用 | 10JS-100JS | 无 | 生物学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、10L种子罐与100L二级发酵罐联级使用，10L种子罐和100L发酵罐可单独使用； 2、食品级不锈钢罐体及管道； 3、全自动蒸汽灭菌系统； 4、pH，温度，转述，补料等全自动控制以及联动控制； 5、配置有发酵尾气检测分析系统。 | 微生物放大发酵，联级发酵，可用于广泛应用于有机酸、酶制剂、氨基酸、抗生素、生物能源、食品、酿酒、制药等行业，起微生物发酵反应器作用。 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 上海保兴生物设备工程有限公司 | 中国 | 34.56 | 2014-05-11 | 否 |  |  |  |  | 李松 | 18196512678 | lisong821123@126.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
340200411080 | 分析仪器/生化分离分析仪器/其他 | 011099 | YQ20120711000106 | 常压室温等离子体诱变系统 | ARTP Mutagenesis Breeding Machine | 安徽工程大学 |  |  | 生物与食品工程学院 | 购置 | 通用 | ARTP-IIS | 无 | 生物学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.电源：AC 220V，50Hz。 *2.放电技术：大气压均匀辉光放电，等离子体射流均匀、稳定。 3.工作环境：常压状态下，室温15~25℃，湿度≤60%。 4.整机功率：200-500W（MAX）。 *5.气源：99.999%及以上高纯氦气 6.流量控制模块： （1）气量控制范围：0~15SLM（标准升/分钟，standard liter per minute） （2）气量控制精度：±1.0% F.S.（满量程） （3）流量控制范围：2%-100%F.S.； （4）响应时间：2 sec； （5）线性精度：±0.5%F.S 7.有效处理间距：2~5mm 8.射频电源模块： （1）最大输出功率≧140W （2）输出频率：13.56MHz±0.005% （3）功率设定和实际输出误差：<2W（50Ω） （4）输出功率稳定度：±1% （5）二次谐波输出：≦-30dB ,寄生调制≦1% （6）射频输出端口：L16K(N) 9.冷却系统：外接制冷系统 *10.等离子体射流温度≤37℃ 11.操作界面≧10寸全彩界面 12.诱变时间：0~600s可调 *13.样品处理量：10μL（菌液或孢子悬液），6个样品连续处理和自动收集 14.无菌系统：紫外6w 15.自动化控制模块：进口PLC 16.处理对象：原核生物（如细菌、放线菌等）、真核生物（如霉菌、酵母、藻类、高等真菌等） | 1、原核生物（如细菌、放线菌等）、真核生物（如霉菌、酵母、藻类、高等真菌等）的诱变实验 2、高通量基因突变库的构建 | 1、使用者需准备菌株和培养基，提前一周预约，实验前应制定实验计划，按照实验计划确定缴费额。 2、初次使用ARTP请联系工程师，并在工程师指导下进行实验。3.仪器在运行过程中遇到任何意外情况，如意外断电或仪器运行异常，请及时联系工程师。 | 天木生物 | 中国 | 30 | 2012-06-01 | 否 |  |  |  |  | 薛正莲 | 13855304315 | xuezl@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
340200411081 | 物理性能测试仪器/颗粒度测量仪器/粒度分布测量仪 | 020502 | TY2022000451 | ZETA电位粒度仪 | ZetaPALS | 安徽工程大学 |  |  | 生物与食品工程学院 | 购置 | 通用 | 90PLUSPLAS | 无 | 生物学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 粒度范围：0.3nm-15μm（与折射率，浓度，散射角有关） 分子量测定范围：342～2×107Dalton 散射角：15°与90° 相关器：4×1011个线性通道 适用粒度范围：1nm～100μm 电导率范围：0-30S/m 电泳迁移率范围：10-11～10-7m2/V.s 电极：插入式永久型电极 | 适用于纳米颗粒的粒径和电位测定 | 需要注意溶液的溶剂是水还是有机溶剂，选配不同的比色皿，测定电位结束后，要用电极刷清理电极薄片 | 布鲁克海文 | 美国 | 34.97 | 2022-04-01 | 否 |  |  |  |  | 宋平 | 13470733681 | 925559833@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
340200411082 | 分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 010502 | TY2021005612 | 四元梯度高效液相色谱仪 | High Performance Liquid Chromatography | 安徽工程大学 |  |  | 生物与食品工程学院 | 购置 | 通用 | 2695 | 无 | 生物学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1．四元梯度输液泵：溶剂数：1-4；流速范围：0.010-10.000 mL/min, 以 0.001 mL/min 为增量；流速精度：≤ 0.075%RSD；流速准确度：± 1.0%；延迟体积：< 650 µL，不随反压变化；混合范围：0.0-100.0%以 0.1% 增量；梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化；梯度精度：± 0.15%。 2．进样器：自动进样方式；样品瓶数：120位，由5个样品盘组成，24个2 mL样品瓶/盘；进样次数：每个样品1-99次进样；进样精度：≤ 0.5%RSD；样品污染度：< 0.1%；进样准确度：±1微升；进样范围0.1-100微升。 3．可降温柱温箱：温度范围：4℃至65℃；控温精度：±0.1℃；柱温室尺寸：可放置3根300 mm色谱柱。 | 适用于生物学、化学和药物学等多学科领域，主要用于检测生物活性物质、合成的和天然的高分子化合物。 | 样品需要经过0.45微米的膜过滤 | Waters | 美国 | 48.1 | 2021-12-23 | 否 |  |  |  |  | 魏胜华 | 13500523683 | 1873151366@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
340200411083 | 分析仪器/光谱仪器/荧光分光光度计 | 010402 | TY2021005604 | 荧光分光光度计 | spectrofluorophotometer | 安徽工程大学 |  |  | 生物与食品工程学院 | 购置 | 通用 | F-7100 | 无 | 生物学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 150W Xe灯,波长范围 200-750 nm,狭缝(光谱通带)1nm~20nm | 对经光源激发后产生荧光的物质或经化学处理后产生荧光的物质成份分析，可应用于生物化学、生物医学、环境化工等部门，适用于液体、固体样品的光谱扫描和三维扫描等。 | 注意测定样品类型、仪器操作规范、仪器使用与维护 | 日立 | 日本 | 31.96 | 2021-12-10 | 否 |  |  |  |  | 唐红进 | 13095539860 | 872411119@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
340200411084 | 分析仪器/生化分离分析仪器/生物大分子分析系统 | 011015 | TY2021005521 | 微生物发酵检测仪 | Bioreaction Detection System | 安徽工程大学 |  |  | 生物与食品工程学院 | 购置 | 通用 | BODS-R-25 | 无 | 生物学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.全自动、高时效性 2.多参数检测，量程大 3.同时多罐循环取样 4.模块化设计 5.多模式反馈调控 | 同时多参数检测，可实时显示罐内生物量、底物消耗和产物生成情况，也可及时调节反馈控制系统，实现底物的精确控制流加等，提高发酵过程控制效率，为发酵过程优化和工艺放大提供数据支撑。 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 天木生物 | 中国 | 45 | 2021-12-15 | 否 |  |  |  |  | 刘庆涛 | 15895365078 | liuqt6108@126.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
340200411085 | 工艺实验设备/食品工艺实验设备/发酵工艺实验设备 | 120601 | TY2021005438 | 平行生物反应器 | Parallel bioreactor | 安徽工程大学 |  |  | 生物与食品工程学院 | 购置 | 通用 | T&J-Qtype 5l*4 | 无 | 生物学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、适用于玻璃罐体、一次性罐体可以； 2、可灵活更改不同体积的罐体，不需要对控制器进行额外的投资； 3、控制器模块化设计，可根据不同实验需求进行灵活配置； 4、每个罐体可独立控制搅拌、PH、DO、液位（包括自定义级联控制）； 5、简单易装蠕动泵； 6、可调整蠕动泵精确控制补料量、实现批次、流加、连续及灌流培养模式； 7、可扩展尾气分析、葡萄糖在线检测、天平等功能模块； 8、BioCascade 迪必尔发酵过程监控软件（V2.0）供先进的过程控制，可选配T&J D2MS 迪必尔生物过程设备与数据管理信息软件（1.0.0），进行完整数据管理与分析。 | 1.可平行控制4台罐。 2. 每个罐体可独立控制搅拌、PH、DO、液位（包括自定义级联控制）； 3. 可调整蠕动泵精确控制补料量、实现批次、流加、连续及灌流培养模式； 4. BioCascade 迪必尔发酵过程监控软件（V2.0）供先进的过程控制，可选配T&J D2MS 迪必尔生物过程设备与数据管理信息软件（1.0.0），进行完整数据管理与分析。 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 迪必尔 | 中国 | 41.5 | 2021-12-23 | 否 |  |  |  |  | 刘庆涛 | 15895365078 | liuqt6108@126.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
340200411086 | 分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 010801 | TY2021000811 | 研究级倒置荧光显微镜 | Inverted fluorescence microscope | 安徽工程大学 |  |  | 生物与食品工程学院 | 购置 | 通用 | IX73-DP74 | 无 | 生物学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、显微镜镜体，U型光路。 2、物镜转换器：≥6孔物镜转盘。 3. 聚焦机构：聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程10mm，粗调旋钮扭矩可调，有聚焦上限调节。 4、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。 5、透射光照明：≥100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调。 6、观察镜筒：正象、可倾斜式观察筒，观察角度35-85°，眼点高度调节范围0－65mm可调，瞳距50-76mm, 视场数≥22。 7、精确定位功能手动载物台，具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；尺寸：240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm，X≥114mm。 8、聚光镜：5孔聚光镜；NA≥0.55；WD≥27mm。 9、物镜，必须符合下列参数 万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D. ≥17.0mm） 万能平场半复消色差相差物镜10X（N.A.≥0.3, W.D. ≥10mm） 长工作距离平场半复消色差相差物镜20X（N.A.≥0.45, W.D.≥6.6-7.8mm） 长工作距离平场半复消色差相差物镜40X（N.A.≥0.6, W.D.≥3.0-4.2mm） 10、目镜：高眼点目镜，10×，视场直径≥22。 11、反射荧光系统 11.1、激发块转盘：≥8孔位激发块转盘，无需拆卸即可更换激发块，内置光闸，防水设计。 11.2、荧光激发块：蓝色（B）、绿色（G）、紫外（U）三个激发块，防止窜色。 11.3、荧光照明器：直型荧光照明支柱。 11.4、长效荧光光源：130W长寿命光源，冷光纤导入，灯泡寿命2000小时以上，光强≥6档次调节。 | 由荧光附件与倒置显微镜有机结合构成的，主要用于细胞等活体组织的荧光、相差观察 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | OLYMPUS | 美国 | 39.5 | 2021-07-22 | 否 |  |  |  |  | 张伟伟 | 13075505351 | zwwjcf0908@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
340200411087 | 分析仪器/生化分离分析仪器/生物大分子分析系统 | 011015 | TY2020001429 | 全自动高通量微生物液滴培养仪 | Microbial Microdroplet Culture System | 安徽工程大学 |  |  | 生物与食品工程学院 | 购置 | 通用 | MMC | 无 | 生物学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.液滴培养单元：0-200个； 2.单个微滴单元体积：2-3μl | 可对微滴进行 350~800nm 全波长扫描和荧光激发检测（选配）；培养过程中可同时在线检测微生物的生长情况（OD 检测范围高达15）和荧光强度变化（0-60000 counts）；能够实现自动化传代培养，并伴随多梯度的化学因子添加；连续培养时间高达15 天（或 100 代）以上；培养完成后可根据生长状况进行自动化菌株分选。 | 1.初次使用MMC请联系工程师，并在工程师指导下进行实验； 2.MMC对温控要求极高，切勿用风扇、空调等对着仪器直吹；仪器开始运行前检查油瓶油量＞50ml，恒温循环水槽水位高于水位线，每周检查油量，水量是否充足； 3.仪器在运行过程中遇到任何意外情况，如意外断电、电脑死机或仪器运行异常，请及时联系工程师 | 天木生物科技有限公司 | 中国 | 49 | 2020-09-30 | 否 |  |  |  |  | 刘艳 | 15212214065 | 327351916@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
340200411088 | 工艺实验设备/食品工艺实验设备/发酵工艺实验设备 | 120601 | TY2020001428 | 平行生物反应器 | Parallel bioreactor | 安徽工程大学 |  |  | 生物与食品工程学院 | 购置 | 通用 | 1.5L-4联微型生物反应器 | 无 | 生物学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1. 罐体参数 1.1 容积：1.5L罐：工作体积30%-70%，径高比(H/D)1:2.2，数量：4只。 1.2 罐体形式：圆形底部、硅硼玻璃罐体、耐高温高压消毒。控制器硬件核心：西门子。 2. 搅拌系统参数 2.1 搅拌控制：采用顶部panasonic马达机械驱动方式，松下高精度伺服电机、T&J搅拌组件。 2.2 搅拌形式: 直叶和斜叶三级搅拌桨、机械压迫式消泡桨。 3. 技术参数 3.1 主机一台，模块化控制单元，自带15寸液晶触摸屏，siemens控制模块，主要控制工艺过程中的搅拌，温度，DO，通气，泡沫，泵液等参数（可拓展）的在线监测，能显示所有参数的历史和实时曲线。PLC系统修定发酵数据时应有分级密码保护，配套BioCascade 发酵过程监控软件。 3.2 每罐配置4个watson-malow翻盖式可调速可编程精确计量蠕动泵。Watson-marlow114型对应转速值1~400rpm以下的流量（不同规格硅胶管对应流速）0.5mm：0.02~9.1ml/min，0.8mm:0.04~17ml/min，1.6mm:0.14~56ml/min，2.4mm:0.29~115ml/min。 3.3 温控范围：冷循环水温度之上10-45℃,精度±0.1℃，T&J加热毯及三维中控挡板温控系统，德国PT-100电极。 3.4 搅拌速度：0~1200rpm, 精度±1rpm PID控制。 *3.5 pH控制：梅特勒pH变送器及电极，PID控制, 连接到补液蠕动泵或通气系统，范围2-14 pH, 精度± 0.01。 3.6 DO控制：梅特勒 DO变送器及电极，PID控制, 级联到搅拌、通气，范围0-150%。 3.7 泡沫/液位控制：T&J液位传感器+watson-malow蠕动泵，自动流加消泡液。 3.8 进气量控制：精密过滤器、环形分布器和阀门管路等构成。罐内管路均为316L不锈钢材质。高精度瑞士福特林浮子流量计控制进气量，进气精密过滤器，过滤精度为0.2μm。 3.9 提供多种关联补料策略:pH-stat补料模式，DO-stat补料模式，指数补料模式，分段式补料模式。 *3.10 配备网络版反应器规模放大缩小计算工具，手机和电脑随时可登录操作：根据搅拌转速，搅拌桨类型，装液量，通气量，实时估算搅拌桨功率准数，混合时间，传质效率，并于溶氧浓度、通气量等数据整合，可以对250mL~30m³不同规模反应器进行工艺参数转换，并在各量程之间调整配方，将生物工艺信息用于放大缩小。操作参数可输入反应器放大程序，将操作条件转换成500mL，1.3L，15L，200L或任何其它规模反应器的操作条件。 | 1.5L四联平行生物反应器是一套实验室小试级别玻璃发酵设备，其操作方便、功能强大，可以满足各种目的的发酵，如批式、批式流加、甚至动物细胞的培养。采用彩色触摸屏显示全部测量值和控制参数，大大方便了用户的操作。每罐在正面罐旁边安装了4个蠕动泵，可以向发酵罐补充酸，碱，消泡剂和培养基。发酵中各种参数如，pH、DO、温度和转速都能通过控制器监控，所有的数据和控制参数都可传到控制器或者计算机上。结构紧凑，各种组件都能集成在发酵系统上。采用上部驱动的直接耦合机械搅拌或下部驱动磁力间接耦合机械搅拌方式，结构简单，操作平稳。 | 请用户务必遵守以下事项，以免造成试验失败或财产损失： 1. 使用前请仔细检查仪器的完整性，如发酵罐体是否缺失等； 2. 电源必须接地，否则可能会造成触电； 3. 试验期间请按照挂墙的《使用须知》进行操作，同时须遵守安徽工程大学实验室管理条例等内容； 4. 仪器运行期间不得接触机械搅拌桨和发热部件，以免造成人身伤害和染菌； 5. 发生意外情况时请立即联系相关负责人； 6. 随本仪器附送的pH电极极易损毁，建议如有需要自行准备。 | 上海百伦 | 中国 | 45 | 2020-09-30 | 否 |  |  |  |  | 李闯 | 17855339690 | lichuang@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
340200411089 | 分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 011011 | TY2020000298 | 荧光定量PCR | CFX Connect Real-Time PCR Detection System | 安徽工程大学 |  |  | 生物与食品工程学院 | 购置 | 通用 | CFX connect | 无 | 生物学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、最大升降温速率：5℃/sec 2、平均升降温速率：3.3℃/sec 3、温度范围：0–100℃ 4、准确度：±0.2℃，90℃ 5、均匀性： ±0.4℃，在 10 秒内达到 90℃ 6、工作范围：30–100℃ 7、可编程范围： 1–24℃ 8、光学检测：激发 3 个带滤光片的 LED，检测 3 个带滤光片的光敏二极管 9、激发/发射波长的范围：450–580nm 10、灵敏度：单拷贝人基因组基因 11、样品容量：96孔 12、样品体积：1–50uL（建议使用 10–25uL） 13、通信接口：USB 2.0 | 基因表达水平分析、核酸定量、基因突变检测等 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | Bio-Rad Laboratories | 美国 | 36.5 | 2020-06-23 | 否 |  |  |  |  | 李艳宾 | 19965366520 | lyb@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
340200411090 | 分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 010801 | TY2020000296 | 正置荧光显微镜 | fluorescence microscope | 安徽工程大学 |  |  | 生物与食品工程学院 | 购置 | 通用 | DM2500 | 无 | 生物学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.‌光学系统‌：采用无限远色差反差双重校正光学系统，确保图像具有高亮度、高对比度和极好的色差校正，物镜齐焦距离。 2.‌照明系统‌：配备外置透射光科勒照明器，使用12V 100W卤素灯，亮度可调节，具有白平衡滤色片和减光片‌。 3.‌物镜配置‌：提供多种物镜，包括4X、10X、20X、40X等，以及高倍率油镜100X‌24。 4.‌目镜和滤色系统‌：目镜通常为10倍超宽视野目镜，配备红、绿、蓝三组带通滤色块，以及DAPI、CFP、YFP、GFP、RFP、Cy3、Cy5等滤色镜套‌。 5.‌观察功能‌：支持明场、暗场、荧光和微分干涉等多种观察功能，部分型号还具备结构照明模块，结合反卷积算法，实现高质量荧光图像拍摄‌。 ‌成像和分析‌：配备高分辨率CCD相机，如500万像素彩色CCD和600万像素单色CCD，支持图像采集、保存及分析测量‌。 | 研究细胞形态，内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。细胞中有些物质，如叶绿素等，受紫外线照射后可发荧光；另有一些物质本身虽不能发荧光，但如果用荧光染料或荧光抗体染色后，经紫外线照射亦可发荧光，荧光显微镜就是对这类物质进行定性和定量研究。 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 莱卡 | 德国 | 36.5 | 2020-06-23 | 否 |  |  |  |  | 张伟伟 | 13075505351 | zwwjcf0908@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
340200411091 | 分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 010502 | TY2014000182 | 分析半制备高效液相色谱仪 | High Performance Liquid Chromatography | 安徽工程大学 |  |  | 生物与食品工程学院 | 购置 | 通用 | 1525 | 无 | 生物学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、1525二元梯度色谱泵：二元高压梯度泵 ，带真空脱气装置及在线柱塞清洗装置；流速范围：0.01-10.00ml/min；流速精度≤0.1％RSD；流速准确度：1% ；梯度曲线： 11条； 梯度精度： 0.15%RSD，不随反压变化；带有自动柱塞清洗装置。 2、2998二极管检测器：波长范围：190-800nm； 二极管数目：512 ；分辨率： 1.2 nm；波长精度：＋1nm；噪音（AU）：1.0×10－5 (254nm)；流通池: 反相梯型设计；全范围完整扫描，无需设参比波长 | 样品营养成分或微量成分的高效分析 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | Waters | 美国 | 49.64 | 2014-03-11 | 否 |  |  |  |  | 郑立友 | 18851587632 | 1165207031@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
340200411092 | 分析仪器/热分析仪器/其他 | 010999 | ZY2021000133 | 全自动光电催化测试及在线评价系统 | Automatic photocatalytic test and online evaluation system | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | CEL-PAEM-D8 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 检测限： 3 pg C/s ( 十二烷 ) | 测光电化学析氢及二氧化碳还原性质 | 样品自制 | 北京中教金源 | 中国 | 30 | 2021-06-23 | 否 |  |  |  |  | 李传平 | 18844090260 | licp@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路 | 是
340200411093 | 工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 120499 | ZY2019000174 | 甲醇合成工段半实物仿真实训装置 | Semi-physical simulation and practical device for coal to methanol of synthesis section | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 化学工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 运用仿真技术，以煤制甲醇真实生产的合成工段为原型开发，构建出高度仿真的实习实训环境，具有虚实结合、功能多样、绿色安全等主要特点； | 虚实结合，实训环境逼真；可通过本装置模拟化工生产过程中涉及的高温高压、易燃易爆、不可逆等过程， 实践过程安全、经济、实用。 | 按规程和操作手册进行 | 浙江坤天 | 中国 | 37 | 2019-07-09 | 否 |  |  |  |  | 李兴扬 | 15055349123 | harvey@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
340200411094 | 分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 010502 | YQ20140421001297 | 高效液相色谱仪 | High-performance Liquid chromatograph | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | watershed00 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 技术指标： 四元溶剂管理系统 *色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器 四元梯度：1~4路溶剂任意比例混合 *脱气：4通道真空脱气，每个排气仓内部体积≤500µL 流速范围：0.010~10.000 mL/min 最大操作压力：5,000psi 自动进样器管理系统 独立的清洗进样针流路自动清洗进样针，针内、外同时清洗，可保证进样针在进每一个样品前均保持干燥清洁，最大程度降低交叉污染。 *样品瓶数：≥120位， 2 mL标准样品瓶 进样次数：每个样品1~99次进样 *进样精度：< 0.5% RSD，5~80 µL (使用250 µL注射器)；< 0.3% RSD，5~60 µL (使用100 µL注射器)，1 mL/min，6次重复进样，咖啡因，273 nm。 柱温箱 温度范围：20℃（或室温以上5℃，取较大者）~65℃，增量：1℃ 控温方式：强制空气循环 温控精度：0.1℃ | 样品分离、紫外定性定量检测、荧光定性定量检测 | 高沸点有机污染物检测 | Waters | 美国 | 44.65 | 2013-11-28 | 否 |  |  |  |  | 杨晓凡 | 13505593776 | xiaofan108@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411095 | 分析仪器/生化分离分析仪器/生化分析仪 | 011004 | YQ20140421001250 | 总氮总磷总有机碳分析仪 | High-performance Liquid chromatograph | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | watershed00 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 吸收范围：0.0001~4.0000 AU | 总氮总磷总有机碳分析 | 高沸点有机污染物检测 | Waters | 美国 | 36.72 | 2013-11-28 | 否 |  |  |  |  | 杨晓凡 | 13505593776 | xiaofan108@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411096 | 分析仪器/其他/其他仪器 | 019900 | YQ20110427004516 | 纳米粒度 Zeta-电位分析仪 | Zetasizer Nano ZS90 | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | Zetasizer Nano ZS90 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 粒度范围：2nm-3000nm；电导率：0-200ms/cm;激光光源：He-Ne，4.0mW，633 nm；2-90℃ | 分析纳米材料粒度分布和电位 | 注意操作指南及使用安全 | 马尔文公司 | 英国 | 41.06 | 2007-08-07 | 否 |  |  |  |  | 张翠歌 | 13965150403 | zcg17131@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411097 | 分析仪器/其他/其他仪器 | 019900 | TY2021005513 | 双微焦斑X射线单晶衍射仪（进口） | X-ray single crystal diffractometer | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | D8 VENTURE | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、工作条件： 1.1工作电压：AC 220V(±15%)，50Hz，单相； 1.2环境温度：18～28℃； 1.3相对湿度：20%~ 80%； 1.4仪器运行的持久性：可连续运行； 2、X射线发生器及光路部分： Cu光源部分： *2.1功率≥55W； 2.2冷却方式：风冷； 2.3 Cu光源类型：微焦斑X射线Cu光源； Mo光源部分： *2.4功率≥70W； 2.5冷却方式：风冷； 2.6Mo光源类型：微焦斑X射线Mo光源； 2.7Mo光源和Cu光源软件自动切换，都配备多层膜光学镜； *2.8Mo靶和Cu靶必须具有独立发生器，互不影响； 2.9有安全保护机构，X射线防护符合标准； 3、测角仪部分： 3.1测角仪采用光学编码器方式； 3.2φ轴：360°旋转，重复精度≤0.001°； 3.3ω轴：-270°-270°旋转，重复精度≤0.0002°； 3.4 Kappa：-175°-175°旋转，重复精度≤0.001°； 3.5球差保证：对心以后，任何移动，球差不超过7微米； 4、探测器： *4.1探测器类型：CMOS-CPAD单晶面探仪； *4.2探测器窗口尺寸：140×100 mm²，与芯片等大1:1耦合； 4.3探测器可移动距离范围：35～240 mm； 4.4无光纤传导, 无盲区； 4.5单光子检测效率：0.99； *4.6制冷方式：风冷； 4.7 Shutterless技术，无读出时间，帧与帧之间无停顿； *4.8具有光子计数和电荷积分混合计数模式； | 测试晶体的分子结构 | 禁止携带各类磁性金属物件，禁止携带潮湿物品，严格按照仪器测试步骤、要求进行测试 | 德国布鲁克 | 德国 | 318.98 | 2021-12-23 | 否 |  |  |  |  | 黄泽明 | 18949586980 | zmhuang@mail.ahpu.edu.cn | 241000 | 芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411098 | 分析仪器/色谱仪器/凝胶色谱仪 | 010505 | TY2021000452 | 凝胶渗透色谱仪（进口） | GPC | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | Waters1515 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 示差折光检测器，控温范围室温-55度，流速范围0.0-10 ml/min，柱温箱25-150摄氏度， | 聚合物的分子量及其分子量分布指数测定 | 流动相需用色谱级，样品需要使用0.22um过滤膜过滤 | Waters | 美国 | 42.55 | 2021-06-24 | 否 |  |  |  |  | 刘冬冬 | 15521039589 | liudongdong@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽工程大学化环学院 | 是
340200411099 | 分析仪器/热分析仪器/差热分析仪 | 010901 | TY2020003716 | 差示扫描量热仪 | DSC | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | DSC25 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | （1）基线平直度（-50°C 至300°C）：≤100 μW （2）基线重现性（-50°C 至300°C）：< 40μW （3）温度范围：-180°C至725°C （4）温度准确度：±0.1°C （5）温度精密度：±0.01°C （6）焓值精度：±0.1% | 主要为测量熔融温度，玻璃化转变温度；测相变热焓及结晶度；测量物质的纯度；测化学反应热焓等。 | 无易挥发有毒有害腐蚀性物质 | 美国TA | 美国 | 34.56 | 2020-11-18 | 否 |  |  |  |  | 刘智勇 | 18655388353 | liuzhiyong@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽工程大学化环学院 | 是
340200411100 | 分析仪器/X射线仪器/X射线荧光光谱仪 | 010302 | TY2020003715 | X射线荧光光谱分析仪 | X-ray Fluorescence Spectrometer | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | Cube C | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1. 光源：端窗 Pd 靶 X 射线管，风冷，最大功率：50 W，最高电压：48 kV；采用双弧形 HOPG 晶体的C-Force 偏振光学系统。 2. 检测系统：Peltier 冷却 SDD 检测器（≤－25°C / －13°F），8 μm Moxtek 铍金属窗，最大计数率120 kcps，可获得稳定的峰值和光谱分辨率；以Mn-Kα 线计，峰背比 > 5000:1，以Mn-Kα 线计,光谱分辨率（FWHM）≤ 160 eV。可选择 Pd 准直器来检测痕量的 Zr, Nb, Mo。 3. 可对液、固样品中Na-U元素含量进行定性或定量分析。 | 对液、固样品中Na-U元素含量进行定性或定量分析 | 注意操作指南及使用安全 | 德国斯派克 | 德国 | 39 | 2020-11-18 | 否 |  |  |  |  | 刘欢 | 19855359214 | huanhuan_l@126.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
340200411101 | 分析仪器/其他/其他仪器 | 019900 | TY2020003714 | 比表面积与孔隙度分析仪 | Surface area and porosity analyzer | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | ASAP 2460 | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1. 多站分析：能够同时独立进行不少于2个样品的微孔分析和6个样品的真空脱气处理。 2. 压力传感器：应包含0.1torr、10torr和1000torr三种规格压力传感器； 3. 等温夹-液位控制装置：配有两套独立的等温夹-液位控制装置，控制液面变化<0.1mm，保持实际液位恒定，可适用于液氮、液氩和冰水等冷浴系统，且该配件无后期维护费用； 4. 气体输入口和升级端口：气体输入口数量不少于6个，以便进行不同的气体分析时无需更换气路；可升级至6站分析站，提供升级接口； 5. 表面积和孔隙度分析仪是表征固体材料物理性能的常规重要仪器，可用于包括催化剂、分子筛、MOFs、电池、吸附剂、药物、金属粉末比表面积和孔隙度的测定和分析。 | 测试材料比表面积及孔径分布 | 注意操作指南及使用安全 | 美国麦克 | 美国 | 56 | 2020-11-18 | 否 |  |  |  |  | 刘欢 | 19855359214 | huanhuan_l@126.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
340200411102 | 分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 010501 | TY2020002795 | 气相色谱质谱联用仪 | GC-MS | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | 8890/5977B | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 进样量：1～2µL；进样口温度：280℃，脉冲分流模式 ；载气：氦气，恒流模式，1.2 mL/min；柱温箱：程序升温,最高可到350℃；传输线温度：320℃ ；检测器：火焰离子化检测器（FID）,MS检测器；离子源温度：230℃；四极杆温度：150℃；离子化能量：EI源：70EV ；扫描范围：10-1000 m/z。 | GCMS用来分析挥发性有机物(VOCS)，ROHS测试，有毒有害物质，溶剂，配方分析，可以通过GC-MS快速的对未知物，已知物来定性定量检测。 | 物质需对热稳定 | 安捷伦 | 美国 | 69.79 | 2020-11-10 | 否 |  |  |  |  | 刘智勇 | 18655388353 | liuzhiyong@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽工程大学化环学院 | 是
340200411103 | 物理性能测试仪器/光电测量仪器/光波长计 | 020302 | TY2020002794 | 荧光分光光度计 | Fluorescence spectrophotometer | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | F-7100 | 无 | 物理学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 波长范围 200-750 nm 测光方式 单色光监控 分辨率 1.0nmmm 光源 150W Xe灯 灵敏度 大于20000(BG); 大于1200(RMS) 波长准确度 ±1nm以内 狭缝(光谱通带) 1nm~20nm 波长移动速度 60000 nm/min 三维检测时间 3min以内 *3 荧光素 1×10-13mol/L 氙灯 2500h 光谱测量 2秒 扫描能力 1秒 型号 F-7100 | 荧光光谱的检测 | ‌预热和溶液保存‌：在使用前应提前打开仪器进行预热，并配制好所需的溶液。对于已经配制好的溶液，在不用时应放在4℃冰箱中保存，放置时间超过一星期的溶液要重新配制‌。 ‌样品池的使用‌：实验所用的样品池是四面透光的石英池，拿取时要用手指掐住池体的上角部，不能接触到四个面。清洗样品池后应用擦镜纸对其四个面进行轻轻擦拭‌1。 ‌荧光强度设定‌：在测试样品时，注意荧光强度范围的设定不要太高，以免测得的荧光强度超过荧光分光光度计仪器的测定上限‌。 ‌实验记录和废液处理‌：实验结束后，要及时清理荧光分光光度计台面，处理废液，清洗和放置好样品池，将下次要用的溶液放回冰箱，并且按规定登记实验记录，养成良好的实验习惯‌。 ‌仪器放置和工作环境‌：仪器应放在干燥的房间内，放置在坚固平稳的工作台上，室内照明不宜太强。热天时不能用电扇直接向仪器吹风，防止灯泡灯丝发亮不稳定‌。 ‌仪器维护和保养‌：若大幅度改变测试波长，需稍等片刻，等灯热平衡后，重新校正“0”和“100%”点。指针式仪器在未接通电源时，电表的指针必须位于零刻度上。若不是这种情况，需进行机械调零。比色皿使用完毕后，应立即用蒸馏水冲洗干净，并用干净柔软的纱布将水迹擦去，以防止表面光洁度被破坏，影响比色皿的透光率‌ | 日本日立 | 日本 | 39.9 | 2020-11-10 | 否 |  |  |  |  | 傅应强 | 13866658022 | fyq@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 是
340200411104 | 分析仪器/其他/其他仪器 | 019900 | TY2019001765 | 核磁共振波谱仪 | NMR | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | PULSAR | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 分辨率60MHz | 有机化合物H/C谱 | 禁止携带金属制品入内 | 牛津公司 | 英国 | 58.35 | 2019-06-19 | 否 |  |  |  |  | 张泽 | 13955344235 | zzhang@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽工程大学化环学院 | 是
340200411105 | 分析仪器/光谱仪器/其他 | 010499 | 340000340000000222009413 | 稳态表面光电压及IPCE测试系统 | Test System of Surface Photovoltage Spectroscopy & Monochromatic Incident Photon-to-electron Conversion Efficiency | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | MC-SPS1000E | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1. 光电压测量：可检测光伏>100 nV；光谱波长范围：300-1000 nm，光谱分辨率2 nm。2. 光电流测量：可检测光电流>100 pA；光谱波长范围：300-1000 nm，光谱分辨率2 nm。3. 量子效率测试：绝对光谱响应、外量子效率。 | 光电压测量；光电流测量；量子效率测试 | 1、室温20-28℃。 2、室内相对湿度不大于70%。 3、室内无腐蚀性气体。 4、室内无强烈电磁场干扰，无影响仪器使用的震动 5、供应电源：电压(220±22)V，频率(50±1)Hz 6、开机功率约1500 W。 | 北京镁瑞臣 | 中国 | 44.5 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 岳文瑾 | 13721215379 | wenjinyue@ahpu.edu.cn | 241000 | 芜湖市北京中路8号安徽工程大学化学与环境工程学院 | 是
340200411106 | 工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 120499 | 340000340000000222009297 | 煤制甲醇精制工段 | Simulation and practical device for coal to methanol of refining section | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 化学工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 运用仿真技术，以煤制甲醇真实生产的精制工段为原型开发，构建出高度仿真的实习实训环境，具有虚实结合、功能多样、绿色安全等主要特点 | 虚实结合，精制工段实训环境逼真；可通过本装置模拟化工生产过程（精制工段）中涉及的高温高压、易燃易爆、不可逆等过程， 实践过程安全、经济、实用。 | 按规程和操作手册进行 | 江苏丽智安科 | 中国 | 124 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 李兴扬 | 15055349123 | harvey@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411107 | 工艺实验设备/其他/其他仪器 | 129900 | 340000340000000222009296 | 化工安全应急演练实训系统 | Chemical safety emergency training system | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | V1.0 | 无 | 化学工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 化工安全应急演练软件 | 化工安全场景体验 | 按规程和操作手册进行 | 定制 | 中国 | 39 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 李兴扬 | 15055349123 | harvey@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411108 | 工艺实验设备/其他/其他仪器 | 129900 | 340000340000000222008673 | 百子尖动态仿真建模平台V1.0 | 无 | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | 无 | 无 | 化学工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 可用于工艺装置的设计、模拟、故障诊断和管理 | 采用全图形化方式对现场过程进行建模，并提供支持化工过程各种单元操作库和热力学库。通过互联单元操作模型和对热力学模型进行必要的置，仿真平台就可精确模拟现场流程在不同时刻的各种行为和状态 | 使用前需培训 | 杭州百子尖科技股份有限公司 | 中国 | 30.2 | 2022-12-23 | 否 |  |  |  |  | 钟小辉 | 15155390709 | 1406426013@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411109 | 分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 010102 | 340000340000000222007174 | 超景深3D显微镜 | 3D Surface Metrology Microscope | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | HIROX | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 用于物质形貌观察，最高倍率达到60000倍 | 用于物质形貌观察，景深层次丰富，操作方便 | 使用前需培训 | 日本浩视 | 日本 | 45.1 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 魏学岭 | 19855358760 | 1010760049@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
340200411110 | 分析仪器/光谱仪器/红外光谱仪 | 010409 | 340000340000000222007172 | 全反射傅里叶红外 | Fourier Transform Infrared Spectrometer | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | IRAffinity-1S | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 分辨率：不低于0.5cm-1 信噪比：不低于30000:1；光谱范围：7800~350cm-1 | 根据光谱图的不同特征，可检定未知物的功能团、测定化学结构、观察化学反应历程、区别同分异构体、分析物质的纯度等 | 测试前样品提纯，并制样 | 株式会社岛津制作所 | 日本 | 35 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 张荣莉 | 13955369325 | 121714920@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
340200411111 | 物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 029900 | 340000340000000222007171 | 全功能型多用吸附仪 | Multi-purpose adsorption instrument | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | 3-Flex | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 比表面积:0.0005m2/g -无上限；孔径分析范围:3.5 Å - 5000 Å；相对压力(P/P0)最低可至10-9。 | 能在测定三个样品的同时，独立地对另外六个样品进行脱气操作，可用于分析比表面积，微孔，介孔，吸附动力学等研究。 | 干燥固体样品大于0.2g | 麦克 | 美国 | 75 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 李兴扬 | 15055349123 | harvey@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
340200411112 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222006623 | 大气污染治理综合 实验平台 | Practice training equipment of air pollution control | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | DAY81S | 无 | 环境科学技术及资源科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.装置处理能力约200m3/小时，最高使用压力：0.25MPa。 2.SO2进气浓度：0~0.2%、碱液采用5%NaOH或NaCO3溶液、液气比：1~10L/m3。 3.预热器：最高使用温度：200℃。 4.总加热功率＜20kw、操作温度＜900℃、脱硝效率约：90%。 5.脱硝催化剂基材主要由TiO2、V2O5、WO3等构成，CO催化燃所用催化剂由贵金属铂、钯等低温型构成。 6.工作电源：AC380V±10%、50Hz，三相五线制，功率11KW。安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护。 | 大气污染监测与治理实习实训 | 使用前报备 | 上海大有 | 中国 | 62.87 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 杨晓凡 | 13505593776 | xiaofan108@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411113 | 分析仪器/光谱仪器/拉曼光谱仪 | 010410 | 340000340000000222006181 | 拉曼光谱仪 | Raman spectra | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | ATR3200 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 光谱范围：175-4000 cm-1，光谱分辨率：≤4.5 cm-1（@614 nm）；激光波长：532 nm、785 nm | 精确获得所照样品的有关化学成分、晶体结构、分子相互作用以及分子取向等各种拉曼光谱信息，为物质组成的深入分析提供了依据。 | 可用于固体液体的测定 | 奥谱天成（厦门）光电有限公司 | 中国 | 44 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 张荣莉 | 13955369325 | 121714920@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
340200411114 | 分析仪器/热分析仪器/其他 | 010999 | 340000340000000222006174 | 程序升温还原（TPR-MS）检测仪 | Temperature programmed reduction detector | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | AMI-300 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 温度范围：25至1200°C ；升温速率：1-30℃/min；TCD或质谱检测器；质量范围：1-100AMU | 催化剂吸附特性的分析研究，可以进行TPD(程序升温脱附),TPR（程序升温还原）,TPO（程序升温氧化）等表征。 | 样品装填量：0.1 - 1 g ；按规范操作 | 北京精微高博仪器有限公司 | 中国 | 59 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 李兴扬 | 15055349123 | harvey@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
340200411115 | 分析仪器/电化学仪器/其他 | 010799 | 340000340000000222003397 | 扫描电化学显微镜 | Scanning Electrochemical Microscopy | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | CHI920D | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 步进电机加闭环压电晶体XYZ分辨率：1.6nm (CHI920D) | 界面电化学信息采集 | 1.需自带探针，2.电极表面必须非常平整，3需会熟练使用此设备 | 上海辰华 | 中国 | 31 | 2022-12-21 | 否 |  |  |  |  | 杨超 | 15111039012 | yangchao@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
340200411116 | 分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 010502 | 340000340000000222003069 | 超高效液相色谱仪 | ultra performance liquid chromatograph | 安徽工程大学 |  |  | 化环学院 | 购置 | 通用 | Utimate 3000 | 无 | 化学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区南岗镇扬子(合肥)产业园 | 单位自有资金 | 1、主要由四元输液泵系统，紫外检测器，手动进样器系统，大体积柱温箱系统，气体传感器系统，温度传感器系统，切换阀系统，液滴计数系统，漏液传感器系统组成；包括试剂架，脱气机，4个1L的溶剂瓶，柱塞杆自动清洗。 2、高压四元梯度输液泵：70Mpa,流量范围：0.01~10mL/min，步进0.01 mL/min； 3、7725i手动进样器； 4、带制冷功能的大体积柱温箱： 5、紫外检测器： 5.1、频带宽度：6nm-254nm； 5.2、波长范围：190-600nm； 5.6、数据采集频率：100Hz 6、采用Viper手旋接头系统，实现零死体积，方便安装拆卸； | 主要用于手性化合物含量分析 | 专人管理并进行使用前需经过操作培训 | 赛默飞 | 德国 | 32.9 | 2022-11-29 | 否 |  |  |  |  | 杨培俊 | 15555307872 | yangpeijun@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
340200411077 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | TR2015000102 | 金属材料热力学与动力学计算与分析软件 | PANDAT Software | 安徽工程大学 |  |  | 材料科学与工程学院 | 购置 | 通用 | PANDAT2014 | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 铁基、铝基、铜基等合金的热力学计算分析 | 铁基、铝基、铜基等合金的热力学计算分析 | 提前预约，用完关闭设备并登记 | 美国 Computhem 公司 | 美国 | 42 | 2015-10-28 | 否 |  |  |  |  | 王邦伦 | 17754015865 | 306052309@qq.com | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
340200411076 | 物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 020101 | TY2016000516 | 微米力学测试系统 | Micro Mechanical Testing System | 安徽工程大学 |  |  | 材料科学与工程学院 | 购置 | 通用 | CB500 | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 最大加载载荷40N； 载荷分辨率0.6mN；最小载荷50mN；深度分辨率2.5nm；最大压入深度100µm | 微米压痕测试；微米划痕测试 | 提前预约，用完关闭设备并登记 | 美国 NANOVEA Inc | 美国 | 58.78 | 2016-05-12 | 否 |  |  |  |  | 王邦伦 | 17754015865 | 306052309@qq.com | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
340200411075 | 分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | 010804 | TY2016000517 | 手持式三维扫描仪 | Handheld 3D Scanner | 安徽工程大学 |  |  | 材料科学与工程学院 | 购置 | 通用 | GO!scan50 | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 550000次测量/秒 ；最高扫描精度0.1mm，体积精度0.3mm/m,结合摄影测量系统0.025mm/m | 观测三维形貌 | 提前预约，用完关闭设备并登记 | 加拿大creaform公司 | 加拿大 | 40.9 | 2016-05-12 | 否 |  |  |  |  | 王邦伦 | 17754015865 | 306052309@qq.com | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
340200411074 | 分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 010801 | TY2017001967 | 数码超景深显微系统 | Super Depth of Field Microscope | 安徽工程大学 |  |  | 材料科学与工程学院 | 购置 | 通用 | VHX-5000 | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 最高放大2500倍，可以景深合成 | 观测显微组织 | 提前预约，用完关闭设备并登记 | 日本基恩士有限公司 | 日本 | 47.76 | 2017-11-06 | 否 |  |  |  |  | 王邦伦 | 17754015865 | 306052309@qq.com | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
340200411073 | 分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 010801 | TY2017001968 | 三维非接触式表面形貌仪 | 3D Surface Topography Instrument | 安徽工程大学 |  |  | 材料科学与工程学院 | 购置 | 通用 | PS50 | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 精度微米级 | 观测三维表面形貌，测粗糙度 | 提前预约，用完关闭设备并登记 | 美国 NANOVEA Inc | 美国 | 51.96 | 2017-11-06 | 否 |  |  |  |  | 王邦伦 | 17754015865 | 306052309@qq.com | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
340200411072 | 物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 020101 | TY2021005379 | 精密万能材料试验机 | Electronic Universal Testing Machine | 安徽工程大学 |  |  | 材料科学与工程学院 | 购置 | 通用 | AGS-X100KN/AGS-X10KN | 无 | 力学、材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 包含两个试验机，最大拉力分别为100KN和10KN；精度0.5级 | 可进行拉伸、压缩、弯曲等力学性能检测 | 提前预约，用完关闭设备并登记 | 岛津仪器（苏州）有限公司 | 中国 | 44.9 | 2021-12-10 | 否 |  |  |  |  | 王邦伦 | 17754015865 | 306052309@qq.com | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
340200411071 | 分析仪器/其他/其他仪器 | 019900 | TY2022001417 | 冲压CAE分析系统 | CAE Analysis System for Stamping | 安徽工程大学 |  |  | 材料科学与工程学院 | 购置 | 通用 | ETA/dynaform | 无 | 材料科学、机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 板料成形数值模拟的专用软件 | 坯料在重力作用下的变形、压边圈闭合过程、拉延过程、切边回弹、回弹补偿、翻边、胀形、液压成形、弯管成形等冲压生产全过程的模拟优化。 | 提前5个工作日预约，和工作人员协商具体研究方案及分析内容等 | 迪艾工程技术软件（上海）有限公司 | 中国 | 33 | 2022-09-30 | 否 |  |  |  |  | 段园培 | 15905535207 | 33938091@qq.com | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
340200411070 | 工艺实验设备/加工工艺实验设备/热处理加工工艺实验设备 | 120404 | ty2021003325 | 真空钎焊炉 | Vacuum brazing furnace | 安徽工程大学 |  |  | 材料科学与工程学院 | 购置 | 通用 | 1550℃ | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 真空度0.0001Pa，温度可到1400℃ | 真空钎焊 | 提前5个工作日预约，操作流程严格按照实验室规则制度 | 上海钜晶 | 中国 | 30.3 | 2021-03-25 | 否 |  |  |  |  | 赵禹 | 13246631191 | 1002478279@qq.com | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
340200411069 | 工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 120499 | 340000340000000222002536 | 原子层沉积系统 | Atomic Layer Deposition | 安徽工程大学 |  |  | 材料科学与工程学院 | 购置 | 通用 | D100-4882 | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 可交替循环，并能实现多层交替复合膜、多层多组分变化的梯度膜的沉积 | 进行原子层沉积 | （1）必须按照实验要求配置气体，气瓶需要固定牢固，不能出现歪倒或倾斜等现象； （2）气瓶与气体管路的螺丝接口处等位置要拧紧，不能有泄露；载气（高纯氮气）、动力气（氮气）和氧源（高纯氧气）的压力分别调节至0.08、0.5和0.04 MPa ; （3）对于初次运行的设备，当流量设置为0 sccm 时，点击“pump”,压力以直线形式降到10Pa左右甚至低于10 Pa ；流量设置为50 sccm 时，压力显示100Pa以内，才能进行沉积； （4）臭氧发生器与设备接口处不能乱动，以免臭氧泄露；用臭氧的时候除了打开高纯氧气瓶减压阀外，也需要调节臭氧发生器的电流数值； （5）三甲基铝属于易燃易爆危险品，其装填必须在手套箱中进行，手套箱的水和氧的含量须达到5 ppm 以下； （6）除了去离子水之外，其它固体和液体源的装填也必须在手套箱中进行，固体装填量大约为1g，液体装填量大约为10mL； （7）必须对每一种新装的源进行检漏并排出手动阀门上部与电磁阀门之间的空气以及手动阀下部的杂质气体，需要加热的源须加热到设定温度并稳定二十分钟以上，加热过程中手动阀门须保持关闭； （8）每次沉积之前都要检查系统控制软件的各个参数，确认无误后才能开始沉积； （9）不能随意动与设备相连接（特别是配电箱里面）的电线； （10）需要操作电路时须戴上绝缘橡胶手套，特别是以下情形：安装与卸下原料瓶、插拔热电偶和加热带接头、开关配电箱红色和绿色按钮、开关配电箱总开关、插拔与设备相接的电源插头； （11）可把设备外壳接地线； （12）设备初次运行或关闭较长时间后重新启动时，需要将设备加热、抽真空，进行预处理；长期不使用设备，需要按照关停步骤将设备关闭。 | 重庆瑶欧机电设备有限公司 | 中国 | 37.68 | 2022-10-14 | 否 |  |  |  |  | 何朋 | 15665653821 | 1092681246@qq.com | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
340200411068 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | DZ20140421000034 | 虚拟装配实验系统 | Virtual Assembly Experiment System | 安徽工程大学 |  |  | 材料科学与工程学院 | 购置 | 通用 | * | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.金属荧幕：立体投影幕； 2.投影机：丽讯D6510； 3.功放：天龙1610； 4.音箱：BOSE AM10； 5.图形工作站：HP Z400； 6.混响器：YAHAMA KXP-500。 | 虚拟装配 | 1、使用前必须经过培训，持实验室操作证并获得实验室负责人同意，方可操作。 2、未经实验室负责人同意，不允许在计算机中安装软件、删除文件或者设置密码、更改投影机设置、更改计算机之间以及与投影机之间的线路连接。 | 上海曼恒数字技术有限公司 | 中国 | 73.67 | 2013-12-28 | 否 |  |  |  |  | 余小鲁 | 15755378110 | yxl@ahpu.edu.cn | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
340200411067 | 工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 120499 | TY2021003132 | 陶瓷3D打印机 | Ceramic 3D Printer | 安徽工程大学 |  |  | 材料科学与工程学院 | 购置 | 通用 | CeraBulider 100Pro-S | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、成型工艺:光固化成型(SLA)原理。光源为全固态水冷紫外激光器，使用点扫描模式。 2、聚焦平面光斑尺寸:≤ 0.040mm 3、激光光源波长:355nm; 4、激光最大输出功率:≥3w 5、激光光束质量:M2<1.3; 6、扫描速度:500-6000mm/s 7、分层厚度:20-150μm可调 8、打印幅面:0110mmx150mm 9、打印机带有浆料过滤回收装置以及打印材料温度调节装置 10、打印材料:氧化物陶瓷(氧化铝、氧化锆、二氧化硅)、生物陶瓷(HAP、TCP) 11、提供氧化铝陶瓷3D打印浆料5kg 12、打印系统可触摸屏操作，参数开放，可调节的参数包括:激光输出功率、激光焦点、激光扫描速度、铺料速度、供料速度。 13、采用泵浦按需送料、气动升降式刮刀、伺服控制系统，铺料速度跟随打印高度自动调节，刮刀运动支撑平台采用高质量大理石基座以确保运动精度 14、打印圆形平台采用下沉式设计,设有2层或2层以上的陶瓷颗粒隔离装置，保证不漏料" | 1.通过专业软件设计出三维实体模型，将模型进行切片处理，设计扫描路径； 2.采用液态光敏树脂混合陶瓷粉末为原料，采用特定波长与强度的激光聚焦到浆料表面特定区域进行光固化； 3.通过层层叠加构成一个三维实体模型，简捷高效全自动的制造出表面质量和尺寸精度较高的、几何形状复杂的陶瓷零件。 | 用户须参加培训并考核合格后方可上机操作 | 武汉因泰莱激光科技有限公司 | 中国 | 45.8 | 2021-11-18 | 否 |  |  |  |  | 马海强 | 18734561640 | 2622431595@qq.com | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
340200411066 | 物理性能测试仪器/光电测量仪器/其他 | 020399 | 340000340000000222009738 | 铁电极化综合测试系统 | Ferroelectric Polarization Comprehensive Testing System | 安徽工程大学 |  |  | 材料科学与工程学院 | 购置 | 通用 | TZFE300 | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1.电压范围： 5 V； 2.电滞频率：0.5Hz~1kHz； 3.高压放大器：10 kV； | 陶瓷材料的铁电性能测试 | 仅用于块体陶瓷材料 | 哈尔滨巨浪科技 | 中国 | 38.85 | 2022-12-20 | 否 |  |  |  |  | 谢爱文 | 18297900526 | xieaiwen@ahpu.edu.cn | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
340200411065 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222003929 | IC设计系统-模拟设计、摩尔实训云-模拟设计 | IC Design System - Simulation Design, Moore Training Cloud - Simulation Design | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | IC Cloud v2.1 | 无 | 电子与通信技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 提供模拟集成电路设计管理功能，可针对不同课程，不同班级等不同情况灵活设置可用的模拟集成电路设计工具；支持50人并发 | 具有高效、完整的设计flow, 具有功能完整的一站式全定制IC设计解决方案；SLD加速版图设计实现；5、设计数据版本管理，提高协同设计效率；完备TCL脚本系统，支持用户定开发定制化功能，提升设计效率 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 上海摩尔精英集成电路有限公司 | 中国 | 58.9 | 2022-12-26 | 否 |  |  |  |  | 张肖强 | 18355381981 | zhangxiaoqiang@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
340200411064 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222003932 | 数字集成电路课程及实验资源库 | Digital Integrated Circuit Course and Experimental Resource Library | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | IC Course M-D | 无 | 电子与通信技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 课程至少提供16章节32个课件、7个作业题、31个视频（每个视频不少于40分钟)、2套试卷、8个实验及相关实验数据。 | 数字集成电路设计教学系统 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 上海摩尔精英集成电路有限公司 | 中国 | 33.5 | 2022-12-26 | 否 |  |  |  |  | 张肖强 | 18355381981 | zhangxiaoqiang@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
340200411063 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222003933 | IC设计实训系统-ASIC全流程、摩尔实训云-ASIC全流程 | IC Design Training System - ASIC Full Process, Moore Training Cloud - ASIC Full Process | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | IC Cloud v2.3 | 无 | 电子与通信技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 该系统可以完成复杂SoC芯片设计流程，涉及SoC芯片架构、IP核集成、RTL设计、代码风格检查、模块级和系统级功能逻辑仿真、UVM验证平台框架自动生成、UVM寄存器模型RAL自动生成、仿真回归测试及RTL代码覆盖率自动收集、数字逻辑综合、静态时序分析、DFT设计实现、形式验证、UPF低功耗设计、自动布局布线、版图物理参数提取、数字版图物理验证及芯片流片的SignOff流程 | 该系统是基于全球主流集成电路设计企业实际项目开发环境，而开发的一个企业级IC设计开发平台，提供一个适用于开发大规模IC系统的完整解决方案，整合并优化了IC 系统开发过程中需要的各个组件。 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 上海摩尔精英集成电路有限公司 | 中国 | 78.8 | 2022-12-26 | 否 |  |  |  |  | 张肖强 | 18355381981 | zhangxiaoqiang@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
340200411062 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222003934 | 模拟集成电路课程及实验资源库 | Simulated Integrated Circuit Course and Experimental Resource Library | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | IC Course M-A | 无 | 电子与通信技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 32个视频（每个不少于40分钟）、配套各章节的作业11份、课件12个、AB试卷2套。 | 模拟集成电路设计教学系统 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 上海摩尔精英集成电路有限公司 | 中国 | 38.5 | 2022-12-26 | 否 |  |  |  |  | 张肖强 | 18355381981 | zhangxiaoqiang@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
340200411061 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222005659 | 过程控制实验装置 | Process Control Experimental Setup | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | NPCT-FCS2A | 无 | 自然科学相关工程与技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 浙江大学求是公司 | 中国 | 31 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 李永明 | 13866362558 | liyongming2558@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411060 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222005660 | 过程控制实验装置 | Process Control Experimental Setup | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | NPCT-FCS2A | 无 | 自然科学相关工程与技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 浙江大学求是公司 | 中国 | 31 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 李永明 | 13866362558 | liyongming2558@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411059 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222005661 | 过程控制实验装置 | Process Control Experimental Setup | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | NPCT-FCS2A | 无 | 自然科学相关工程与技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 浙江大学求是公司 | 中国 | 31 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 李永明 | 13866362558 | liyongming2558@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411058 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222005662 | 过程控制实验装置 | Process Control Experimental Setup | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | NPCT-FCS2A | 无 | 自然科学相关工程与技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 浙江大学求是公司 | 中国 | 31 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 李永明 | 13866362558 | liyongming2558@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411057 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222005663 | 过程控制实验装置 | Process Control Experimental Setup | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | NPCT-FCS2A | 无 | 自然科学相关工程与技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 浙江大学求是公司 | 中国 | 31 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 李永明 | 13866362558 | liyongming2558@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411056 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222005664 | 过程控制实验装置 | Process Control Experimental Setup | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | NPCT-FCS2A | 无 | 工程与技术科学基础学科 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 浙江大学求是公司 | 中国 | 31 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 李永明 | 13866362558 | liyongming2558@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411055 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222005665 | 过程控制实验装置 | Process Control Experimental Setup | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | NPCT-FCS2A | 无 | 自然科学相关工程与技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 浙江大学求是公司 | 中国 | 31 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 李永明 | 13866362558 | liyongming2558@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411053 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222005667 | 过程控制实验装置 | Process Control Experimental Setup | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | NPCT-FCS2A | 无 | 自然科学相关工程与技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 浙江大学求是公司 | 中国 | 31 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 李永明 | 13866362558 | liyongming2558@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411052 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222005668 | 过程控制实验装置 | Process Control Experimental Setup | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | NPCT-FCS2A | 无 | 自然科学相关工程与技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 浙江大学求是公司 | 中国 | 31 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 李永明 | 13866362558 | liyongming2558@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411054 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222005666 | 过程控制实验装置 | Process Control Experimental Setup | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | NPCT-FCS2A | 无 | 自然科学相关工程与技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 浙江大学求是公司 | 中国 | 31 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 李永明 | 13866362558 | liyongming2558@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411051 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222005789 | 数控数字化双胞胎虚拟调试系统硬件套装 | Hardware package for CNC digital twin virtual debugging system | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | SINUMERIK ONE | 无 | 自然科学相关工程与技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 1、硬件平台包括数控系统控制单元。 2、硬件平台包括操作面板：可实现操作人员对CNC数控系统的操作与编辑。 3、硬件平台包括机床控制面板：具备急停开关，进给倍率开关，启动，暂停等，可实现手动/自动等运动方式组的切换，并有按键可控制外部IO设备。 | 硬件平台可实现操作人员对CNC数控系统的操作与编辑 | 需工作人员在场才可操作 | 北京德普罗尔科技有限公司 | 中国 | 35 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 王正刚 | 15805533243 | 23699636@126.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411050 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222006414 | 超大规模集成电路可测性设计仿真验证平台管理系统 | Ultra-large-scale integrated circuit testability design simulation and verification platform management system | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 电子与通信技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 超大规模集成电路可测性设计开发与管理，降低开发复杂度 用户在线按需申请自己所需功能的模块的资源配置、环境配置，同时具备镜像创建、快照备份等丰富功能，解决在可测性设计过程模块之间平台来回切换问题。资源统一管理与调度，提升资源利用率 从分散的运维向集中化运维过渡，实现GPU、CPU、内存、存储等基础资源高效灵活调度，实现GPU集群快速、稳定、可靠的运维。同时多租户、多层级的用户管理、资源管理、GPU共享等丰富的平台运营体系，进一步提升资源利用率。 | 超大规模集成电路可测性设计开发与管理 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 合肥宜禾电子有限公司 | 中国 | 48 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 聂牧 | 18656040901 | niechuanmu@126.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411049 | 分析仪器/电子光学仪器/其他 | 010199 | 340000340000000222006435 | 侧信道分析处理软件平台 | security analysis platform of Chip side channel signal | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | OSR-ATLAS SW | 无 | 电子与通信技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 针对DES、T-DES、AES、SM4、RSA、ECC、SM2等常见密码算法进行侧信道信息分析，在侧信道信息采集完成后快速进行安全分析以及密钥的提取与恢复 | 芯片侧信道信号安全分析平台整合了电磁和电流采集、能量迹预处理、泄漏检测、算法密钥分析等技术，可以对芯片进行完整、高效的侧信道分析攻击。 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 中国 | 57.5 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 张肖强 | 18355381981 | zhangxiaoqiang@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411048 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | 340000340000000222006443 | 半导体材料模拟软件 | Quantum ATK | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | Quantum ATK | 无 | 材料科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 半导体材料多种计算方法、器件电子输运模拟、图形界面、材料模型与性质计算工具 | 用于半导体、电池、化学、催化、聚合物、信息存储等领域的基础研究和工业研发 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 费米科技（北京）有限公司 | 中国 | 37.8 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 代广珍 | 15212245399 | daigzh@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 辅助设备
340200411047 | 分析仪器/电子光学仪器/其他 | 010199 | 340000340000000222006456 | 电压故障注入设备 | Voltage fault injection equipment | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | OSR-Trident FIC-H | 无 | 电子与通信技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 电压故障注入设备，电压毛刺深度-6.0 ~ +6.0V可调，电压毛刺宽度4ns~4ms可调，电压毛刺宽度精度4ns，最大驱动电流2A。 | 1.硬件芯片的故障注入 2.安全芯片故障注入分析 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 中国 | 43.7 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 张肖强 | 18355381981 | zhangxiaoqiang@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411046 | 分析仪器/其他/其他仪器 | 019900 | 340000340000000222006467 | 电磁故障注入设备 | Electromagnetic fault injection equipment | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | OSR-Trident EM | 无 | 电子与通信技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 电磁故障注入设备标准版，最大电压470V（±10%），最大电流100A，能量范围5% ~ 100%连续可调，电磁脉冲时间宽度≥50 ns。在需要更大电磁能量场景下，可选配电磁故障注入设备高压版，脉冲强度为100V~1000V多档可调，电磁脉冲宽度10ns~400ns，脉冲延迟不大于10us，脉冲延时抖动不大于100ns。 | 1.硬件芯片的故障注入 2.安全芯片故障注入分析 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 中国 | 51.75 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 张肖强 | 18355381981 | zhangxiaoqiang@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411045 | 物理性能测试仪器/探伤仪器/其他 | 020699 | 340000340000000222006472 | 侧信道采集处理硬件平台 | Side channel acquisition and processing hardware platform | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | OSR-ATLAS HW | 无 | 电子与通信技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 长曲线采集设备，2通道，带宽500MHz，存储深度4GS，采样率最高可达1.25GHz | 支持进行侧信道信号的采集，支持功耗、电磁、电流等侧信道信息的采集 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 中国 | 45 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 张肖强 | 18355381981 | zhangxiaoqiang@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411044 | 特种检测仪器/声发射检测仪器/全数字化声发射仪 | 110402 | 340000340000000222007601 | 声发射仪 | Acoustic emission instrument | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | DSC-16 | 无 | 工程与技术科学基础学科 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 外尺寸：长*宽*高：361 mm * 107 mm * 264 mm | 声发射信号采集与分析 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 北京软岛时代科技有限公司 | 中国 | 60 | 2022-12-19 | 否 |  |  |  |  | 李明 | 13987195528 | 572721868@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411043 | 计算机及其配套设备/计算机/计算机 | 130101 | 340000340000000222008984 | 多功能教学系统 | Multifunctional Teaching System | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | XYJX-100kV | 无 | 动力与电气工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 电源：AC220V频率：50/60Hz，功率：最大30VA；重量：约4.5kg；外形尺寸：内尺寸：长*宽*高：335 mm * 86 mm * 216 mm | 多功能高电压教学实验系统是一种应用于高电压领域的元件系统。所有的组件都有相同 的长度和机械连接结构。他们可以结合起来，形成一个测试配置系统，并且应用极为广泛。 所提供的测试配置能够产生不同输出功率等级的高达 300kV 交流电压，400kV 直流电压以 及 400kV 冲击电压。 | 使用地点：户内； 海拔高度： ≤1000m； 环境温度：-5~+45OC； 日平均温度： ≤25OC； 最大空气相对湿度： ≤90％(20OC)； 电源电压的波形为实际正弦波，波形畸变率＜3%； 有可靠接地点，接地电阻＜0.5Ω。 | 扬州市鑫源电器有限公司 | 中国 | 49.4 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 张瑶 | 19155360998 | zhangyao@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 教学医疗设备
340200411042 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340207485121707223000054 | 高速相机1 | High-Speed Camera | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | XJ1200M | 无 | 工程与技术科学基础学科 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 超高速图像采集装置≥1280×1024；超高速图像采集装置在最大化采集窗口帧率≥13600fps；分辨率1280×128≥9万fps；最高帧率≥95万fps。 | 高速高频跟踪高速目标 | 使用前需确认设备连接正常，调整合适的帧率和曝光时间，确保存储空间充足，避免高温环境下操作。 | 合肥中科君达视界技术股份有限公司 | 中国 | 55 | 2023-02-24 | 否 |  |  |  |  | 王力超 | 13966783910 | wanglc@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411041 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340207485121707223000055 | PIV系统 | Particle Image Velocimetry | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | TR-2D3C | 无 | 工程与技术科学基础学科 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 分辨率≥2560×1920（横向像素不少于2560个，纵向像素不少于1920个）；分辨率2560×1920时帧率≥2000fps，分辨率：1280×1024时帧率≥3300 fps，分辨率：1280×512时候帧率≥6300 fps。 | 紊流流场粒子高速视觉测速系统用于测量空气中粒子高速运动三维流场速度以及流场分布情况，实现多点，瞬态，非接触式全场测量。 | 使用时需有专业人员在场 | 合肥中科君达视界技术股份有限公司 | 中国 | 145 | 2023-02-24 | 否 |  |  |  |  | 王力超 | 13966783910 | wanglc@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411040 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340207485121707223000065 | 双臂人机灵巧协作机器人 | Dual-arm Human-Robot Collaborative Robot | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | ODROS | 无 | 工程与技术科学基础学科 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 每个关节模组内部包含力矩电机、驱动器、谐波减速器、双编码器。关节模组可以进行自由拆装，组成单关节模组、两自由度平台、三自由平台、四自由度平台、五自由度平台、六自由度平台。 | 实现双臂机器人的动力学正解原理与仿真、搭建正解函数对双臂关节用球形包络法进行碰撞检测、六轴机械臂动力学模型的轨迹跟踪。 | 使用时需有专业人员在场 | 合肥中科深谷科技发展有限公司 | 中国 | 138.8 | 2023-02-24 | 否 |  |  |  |  | 王力超 | 13966783910 | wanglc@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411039 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340207485121707223000079 | 运动采集终端2 | Motion Capture Terminal2 | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | MEMRECAM Q2m | 无 | 工程与技术科学基础学科 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 有效像素≥1920x1080，分辨率/帧率（FPS）≥1920x1080@2000FPS，记录时长≥4s，像素大小10μm | 采集高帧率图像序列 | 使用前需确保设备充电完好，正确佩戴，数据传输前检查连接状态。 | 深圳市图烁科技有限公司 | 中国 | 58.5 | 2023-02-24 | 否 |  |  |  |  | 王力超 | 13966783910 | wanglc@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411038 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340207485121707223000080 | 运动采集终端2 | Motion Capture Terminal2 | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | MEMRECAM Q2m | 无 | 工程与技术科学基础学科 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 有效像素≥1920x1080，分辨率/帧率（FPS）≥1920x1080@2000FPS，记录时长≥4s，像素大小10μm | 采集高帧率图像序列 | 使用前需确保设备充电完好，正确佩戴，数据传输前检查连接状态。 | 深圳市图烁科技有限公司 | 中国 | 58.5 | 2023-02-24 | 否 |  |  |  |  | 王力超 | 13966783910 | wanglc@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411037 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340207485121707223000085 | 电机控制开发系统 | Motor Development System | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | BCTE | 无 | 工程与技术科学基础学科 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 3个永磁同步电机，1个直流有刷电机，1个直流无刷电机，1个交流异步电机。 | 力矩电机对拖、大功率电机对拖 | 使用前需熟悉软件操作，确保输入参数准确，定期校准设备，避免误差影响 | 合肥中科深谷科技发展有限公司 | 中国 | 60 | 2023-02-24 | 否 |  |  |  |  | 王力超 | 13966783910 | wanglc@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411034 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | 340207485121707223000202 | 运动分析软件 | Motion Analysis Software | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | DIPP-Motion V | 无 | 计算机科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 测量标记点及平均点的坐标值、累计、变化量、速度、加速度。 | 可实现二维和三维的动态及静态图像数据处理 | 需准确标定设备，确保数据采集精度，操作前熟悉软件功能 | 深圳市图烁科技有限公司 | 中国 | 50 | 2023-02-24 | 否 |  |  |  |  | 王力超 | 13966783910 | wanglc@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 辅助设备
340200411033 | 计量仪器/光学计量仪器/色度国家基准 | 030711 | 340207485121707223000249 | 汽车发光件实验室精准检测平台 | Accurate testing platform for automotive luminous parts laboratory | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | OP-2500 | 无 | 信息科学与系统科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 1.长/宽/高（毫米）：1900/1700/1970； 2.X/Y/Z轴行程（毫米）：1600/1400/900； 3.重复定位精度（毫米）：±0.02/300mm； 4.U/V轴旋转范围（度）：±85/±0.5； 5.五轴载台（放置产品的平台）尺寸（毫米）：1400×260； 6.五轴载台承重（公斤）：30； 7.机台净重（公斤）：560； 8.设备功率（千瓦）：4.8； | 1.系统自动化集成控制，自动调节测试距离； 2.亮度、色度测试功能开发； 3.均匀性数据评估方法、算法、逻辑功能开发； 4.兼容多型号产品光品质测试评估功能开发； 5.测试逻辑分析，良率统计，报表导出功能； 6.自动抓取产品发光区域； | 需工作人员在场才可操作 | 安徽佐标智能科技有限公司 | 中国 | 32 | 2023-02-27 | 否 |  |  |  |  | 徐晓光 | 13955369301 | 16089922@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411032 | 计量仪器/光学计量仪器/色温度国家基准 | 030721 | 340207485121707223000250 | RGB氛围灯模组光色检测校准系统 | Light color detection and calibration system of RGB ambient light moduleRGB | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | GSA1000 | 无 | 信息科学与系统科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 1.RGB三基色坐标检测精度（CIE1976） ±0.001； 2.LED白光检测精度 ±0.001； 3.光通量(Lumen)检测精度 ±3%； 4.RGB三基色坐标重复检测精度（CIE1976） ±0.0005； 5.LED白光重复检测精度 ±0.0005； 6.光通量(Lumen)重复检测精度 ±1%； | 1、RGB 色坐标Cx, Cy 与光通量(Lumen)采集； 2、支持LIN 通讯协议，校准参数通过LIN 回写； 3、校准结果的验证（复测白光或其他指定颜色）； 4、支持校准不同Bin 的LED 模组； 5、支持直射式和侧发光式的氛围灯模组的光色参数采集，同时可定制收光器； 6、支持测试结果数据的查看与备份； | 需工作人员在场才可操作 | 安徽佐标智能科技有限公司 | 中国 | 32 | 2023-02-27 | 否 |  |  |  |  | 徐晓光 | 13955369301 | 16089922@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411031 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340207485121707223000270 | 电工钢直流磁性测量系统 | DC Magnetic Measurement System for Electrical Steel | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | TS-1200 | 无 | 工程与技术科学基础学科 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 装置具有独立的电参量校准功能， 支持电流法（M.C法）和磁场线圈法（H-Coil法）（选件）测量磁场强度；最大磁化场可选到30 kA/m ( 700 T方圈)，测量频率最大可选到10 kHz，支持2 ~ 63次谐波影响试验（选件） | 可检测硅钢片的交流磁性能，可检测直流磁性能； | 需工作人员在场才可操作 | 长沙天恒测控技术有限 | 中国 | 58.5 | 2023-02-24 | 否 |  |  |  |  | 黄健 | 13255287616 | Huangjian_2022@mail.ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411030 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340207485121707223000271 | 电机振动噪声测试系统 | Motor vibration and noise testing system | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | MI-7008-8PRO | 无 | 工程与技术科学基础学科 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 具有振动加速度传感器，声压传感器，激励力锤，专业动态信号测量和分析软件， model Genius 模态分析软件 | 检测电机振动噪音 | 需工作人员在场才可操作 | 杭州亿恒科技有限公司 | 中国 | 68.4 | 2023-02-24 | 否 |  |  |  |  | 黄健 | 13255287616 | Huangjian_2022@mail.ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411029 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340207485121707223000274 | 功率模组分析仪 | Power module analyzer | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | ME300D-2K-15L | 无 | 工程与技术科学基础学科 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 单相 220±5%Vac 32A，功率6kVA，频率47-63Hz; 测试电压电流 DC20-6000V ±（1%FS+3V），50-10000A±（2%+2A）； 短路电流最大 12000A 支持两电平、三电平拓扑 | 功率分析仪是一种专门用于测量和分析电力参数的电子设备，能够实时、准确地测量电路中的电压、电流、功率、功率因数等电力参数，并将测量结果以波形、图表等形式直观地显示出来‌‌。 | 需工作人员在场才可操作 | 杭州飞仕得科技发展有限公司 | 中国 | 83.5 | 2023-02-24 | 否 |  |  |  |  | 黄健 | 13255287616 | Huangjian_2022@mail.ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411028 | 计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 130401 | 340207485121707224004620 | 智能化工业机器人打磨平台 | Intelligent industrial robot grinding platform | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | MFRSP-AFT20 | 无 | 动力与电气工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 基于视觉传感器感知 | 目标检测，基于双目视觉引导的实物抓取操作 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 合肥中科深谷科技发展有限公司 | 中国 | 98.98 | 2024-01-22 | 否 |  |  |  |  | 万国扬 | 18655336956 | wanguoyang@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411027 | 计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 130401 | SBJJ20240700652 | 触觉遥操作系统 | Tactile teleoperation system | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | Casia Hand | 无 | 动力与电气工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 基于视觉传感器感知 | 目标检测，基于双目视觉引导的实物抓取操作 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用 | 合肥中科深谷科技发展有限公司 | 中国 | 88 | 2024-04-29 | 否 |  |  |  |  | 万国扬 | 18655336956 | wanguoyang@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411026 | 计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 130401 | SBJJ20240700658 | 足式机器人无人作业系统 | Foot robot unmanned operating system | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | B1 | 无 | 动力与电气工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 基于双目视觉传感器感知 | 目标检测，基于双目视觉引导的抓取操作，路劲规划 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用 | 合肥中科深谷科技发展有限公司 | 中国 | 73.48 | 2024-04-29 | 否 |  |  |  |  | 万国扬 | 18655336956 | wanguoyang@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411025 | 计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 130401 | SBJJ20240700659 | 智能移动双臂协作无人系统 | Intelligent mobile dual-arm cooperative unmanned system | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | ODROS | 无 | 动力与电气工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 基于视觉传感器感知 | 目标检测，基于双目视觉引导的实物抓取操作 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 合肥中科深谷科技发展有限公司 | 中国 | 87.5 | 2024-04-29 | 否 |  |  |  |  | 万国扬 | 18655336956 | wanguoyang@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411024 | 计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 130401 | SBJJ20241007611 | 具备3D视觉系统的协作机器人抓取系统 | Collaborative robot grasping system with 3D vision system | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 动力与电气工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 基于视觉传感器感知 | 目标检测，基于双目视觉引导的实物抓取操作 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用 | 安徽合动智能科技有限公司 | 中国 | 44.74 | 2023-05-31 | 否 |  |  |  |  | 万国扬 | 18655336956 | wanguoyang@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411023 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | TY2014007207 | 中低压APF/SVG检测平台 | Medium and low voltage APF/SVG detection platform | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | APF/SVG | 无 | 动力与电气工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 滤除流过相线和中性线的谐波，包括零序谐波，进行谐波治理、无功补偿和三相不平衡补偿。 | APF/SVG根据CT采集负载电流，通过离散傅里叶变换与帕克变换分别提取谐波、无功、不平衡电流等待补偿分量，通过换流电路产生与待补偿成分大小相等相位相反的电流，使系统输出纯净的正弦波电压。 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 北京华腾开元电气有限公司 | 中国 | 48 | 2014-10-13 | 否 |  |  |  |  | 徐晓光 | 13955369301 | 16089922@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411022 | 特种检测仪器/光电检测仪器/红外测温仪 | 110504 | TY2014008001 | 工业检测红外热成像图像处理系统 | Industrial Infrared Thermal Imaging Instrument | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | FLUKE-TI55FT | 无 | 自然科学相关工程与技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 红外成像：探测器：320x240焦平面阵列（FPA），氧化钒（VOX）非制冷微辐射计；刷新率：热像仪的刷新率有7.5Hz或60Hz可选；光谱带：8至14μm；热敏度：≤0.050°C（30°C时）（50mK）；自动全时段数字图像增强。 显示和存储：5英寸LCD屏幕指示器：目标发射率、背景温度、温度单位（C/F/K）等；调色板：提供8种独特的调色板；文件格式：14bits JPEG、BMP、TIF、PNG；图像控件：水平、跨度、自动调节（连续/手动）；增强文本附注。 标准光学元件：20mmf/0.8锗：视场-23°水平x17°垂直；空间分辨率（IFOV）：1.3mrad毫弧度IFOV，最小焦距0.15m。 温度测量：范围1=-20°C至100°C（-4°F至212°F）；范围2=-20°C至350°C（-4°F至662°F）；范围3=250°C至600°C（482°F至1112°F）；准确度：±2°C或±2%以较大值为准；发射率修正：0.01到1.0之间（以0.01为增量）。 可见光成像：像素：1.3M；有效像素：1280水平x1024垂直；视场：56°水平x46°垂直；灵敏度：1lux；焦距：50cm至无穷远。 | 提供先进而又直观的全辐射测量解决方案。具有可见光成像和红外成像融合功能，独特的图像控制和红外线融合技术能够生成细度大大增强的单个图像。通过PC机配合SmartView桌面软件可导出多种格式图像、编程实现自动捕获图像、生成测量报告。可广泛应用于（1）预防性维护：机械电气系统中的变电站、传输线故障隐患监测，电路过载、机械摩擦等机电设备温升异常检测；（2）建筑科学：楼宇红外能量评估、潮湿渗水等缺陷探测；（3）研究开发：直观显示加热曲线并进行定量分析，以改进产品及产品生产的工艺；（4）过程监控：实时监控和观察过程温度。 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 福禄克电子仪器仪表公司 | 中国 | 31.5 | 2014-04-18 | 否 |  |  |  |  | 许钢 | 13966022302 | xugang@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411021 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | TY2016002425 | 锌溴液流储能及国控制系统 | Zinc Bromide Liquid Flow Energy Storage and National Control System | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | V3-50 | 无 | 动力与电气工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 电力电子控制单元、电堆、电解液储液罐及泵 | 储能管理与控制 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 安徽美能储能公司 | 中国 | 53.2 | 2016-04-01 | 否 |  |  |  |  | 姚莹 | 15952010932 | 285085824@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 处于调试状态的仪器(验收未完成、维修后测试)
340200411017 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | TY2020005956 | 多智能体协同实验地面控制站 | Multi agent collaborative experimental ground control station | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 计算机科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | (1)带航空数据采集卡Intel Aero Computer Board (2)Intel Atom x7-Z8750 (3)Quad-core 64-bit 2.56 GH z processor | 运动规,避障控制,机器视觉,机器学习,多信息融合,编队控制 | 安全注意事项见用户手册说明书等 | 安徽合动智能科技有限公司 | 加拿大 | 70.68 | 2020-12-01 | 否 |  |  |  |  | 黄宜庆 | 18755318502 | 83074036@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411016 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | TY2021000040 | 基于视觉作业开源移动智能机器人 | Open source mobile intelligent robot based on visual homework | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 计算机科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | （1）供电电压和功耗：直流48V供电，运行时功率小于150W； （2）重量：16.2kg； （3）湿度：90%相对湿度（非冷凝）； （4）高度：805mm； （5）工作半径：614mm； （6）重复定位精度：±0.02mm； （7）自由度：6个旋转关节（自由度）； | 机械臂运动学、2D/3D机器抓取等视觉实验、激光雷达的定位导航实验以及轮毂电机控制实验案例，如三环控制实验、电机PID调节实验、激光导航规划算法实验、ROS通讯实验、串口驱动移植实验、CAN驱动移植实验、视觉标定实验、机器视觉定位实验 | 安全注意事项见用户手册说明书等 | 合肥中科深谷科技发展有限公司 | 中国 | 39.56 | 2021-03-24 | 否 |  |  |  |  | 黄宜庆 | 18755318502 | 83074036@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411010 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | ZY2014000481 | 网络通信仿真平台 | Network Communication Simulation Platform | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | opnet ver 17.5 | 无 | 计算机科学技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 提供TDMA、MANNET、UMTS、Zigbee、LTE等协议仿真，支持FTP、EMAIL、Video等应用 | ●一系列仿真运行的结果 被自动整理到一个单一的OPNET输出文件中，以便于比较分析（比如相对于网络负载的端对端延迟）。 ●OPNET由厂家提供的标准库模块有：x.25、ATM、FDDI、Frame Relay、Ethernet（10M 、100M、1000M）、Token Ring、TCP/IP、UDP、RIP、OSPF、LAPB、TP4、DQDB、HSSB、 J1850、STB、CATV、SNA、AMPS、VSAT、circuit switching、client-sever等。 ●第三方提供的库模块有：地形仿真库、大气仿真库、SUN网管接口、HP网管接口等。 ●OPNET允许用户使用FSM（有限状态机）开发自己的协议，并提供了丰富的C语言库函数。OPNET还提供EMA（外部模块访问）接口，方便用户进行二次开发。 ●OPNET支持面向对象的调试。对网络拓扑、节点/设备的体系结构、过程逻辑（状态机）、传输等不同层次的、不同类型的模型，都有专门的、符合人们习惯的工具来进行编 辑和浏览，而不象某些软件那样从上到下全部用框图表示。 ●网络设备厂家（HP、Cisco、3Com、Xylan等）提供的模型参数全部基于哈佛测试实验室（Harvard test lab）的测试结果。 ●OPNET可运行在SUN、HP、Windows NT等多种工作站平台上。 到目前为止，全球已有多个单位采用OPNET技术，用于通信网络研究开发以及网络规划。 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 北京怡嘉行有限公司 | 中国 | 45 | 2014-10-13 | 否 |  |  |  |  | 葛愿 | 18205538515 | geyuan@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411035 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340207485121707223000120 | 流程行业综合系统 | Integrated System for Process Industries | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | DPRO-SMPT-1000 | 无 | 信息科学与系统科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | SIMATIC PCS7 单站，含有：1个1MB RAM存储卡；1个CPU 412-5H，带AS RT PO 100；1个CP443-1IE(EX11)以太网通讯模块，以连接到系统总线；1个UR2 (9槽)ALU机架；1个电源模块AC 120/230V 10A，电源不包含备用电池； | 模拟通用的水汽热能系统，涉及流量、液位、压力、温度、浓度五大过程变量 | 需工作人员在场才可操作 | 北京德普罗尔科技有限公司 | 中国 | 32.5 | 2023-02-28 | 否 |  |  |  |  | 邱意敏 | 18255380788 | qiuyimin2008@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411036 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340207485121707223000118 | 流程行业综合系统 | Integrated System for Process Iindustries | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | DPRO-SMPT-1000 | 无 | 信息科学与系统科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | SIMATIC PCS7 单站，含有：1个1MB RAM存储卡；1个CPU 412-5H，带AS RT PO 100；1个CP443-1IE(EX11)以太网通讯模块，以连接到系统总线；1个UR2 (9槽)ALU机架；1个电源模块AC 120/230V 10A，电源不包含备用电池； | 模拟通用的水汽热能系统，涉及流量、液位、压力、温度、浓度五大过程变量 | 需工作人员在场才可操作 | 北京德普罗尔科技有限公司 | 中国 | 32.5 | 2023-02-28 | 否 |  |  |  |  | 邱意敏 | 18255380788 | qiuyimin2008@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200411018 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | TY2020001274 | 高速图像采集光学系统 | High speed image acquisition optical system | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 信息科学与系统科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 基于亚像素的检测与跟踪算法 | 检测高速移动目标的X,Y,Z方向位移速度，加速度，以及它们的合位移，合速度，合加速度。 | 安全注意事项见用户手册说明书等 | 合肥富煌君达高科信息技术有限公司 | 中国 | 39.8 | 2020-09-22 | 否 |  |  |  |  | 刘丙友 | 15155374455 | lby@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411019 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | TY2019007151 | dSPACE控制设备 | dSPACE control equipment | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | MBLX | 无 | 电子与通信技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1）dSPACE实时仿真系统是基于MATLAB/Simulink控制系统开发及半实物仿真的软硬件工作平台，实现了和MATLAB/Simulink/RTW的完全无缝连接； 2）dSPACE实时系统拥有实时性强，可靠性高，扩充性好等优点； 3）dSPACE硬件系统中的处理器具有高速的计算能力，并配备了丰富的I/O支持，可以根据实验需要进行组合； 4）软件环境的功能强大且使用方便，包括实现代码自动生成/下载和试验/调试的整套工具。 | 基于MATLAB/Simulink的控制系统开发及半实物仿真的软硬件工作平台，实现了和MATLAB/Simulink/RTW的完全无缝连接 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 德斯拜斯机电控制技术（上海）有限公司 | 中国 | 31 | 2019-12-18 | 否 |  |  |  |  | 姚莹 | 15952010932 | 285085824@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411020 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | TY2019005130 | 机器人恒力打磨系统 | Robot constant force polishing system | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | 埃夫特 | 无 | 动力与电气工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 基于力传感器感知 | 自动控制，高校加工 | 需工作人员在场使用 | 埃夫特 | 中国 | 61.68 | 2019-11-29 | 否 |  |  |  |  | 柏受军 | 13965188569 | baishoujun@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411011 | 电子测量仪器/通用电子测量仪器/示波器 | 040103 | YQ20140421001323 | 示波器 | oscilloscope | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | MSO9254A | 无 | 电子与通信技术 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 1、2.5 GHz（可升级）； 2、4个模拟通道和16个数字通道； 3、三合一仪器：示波器、逻辑分析仪和协议分析仪； 4、每个通道配置 20 Mpts 存储器，能够捕获更多数据，并且存储器可以升级为1Gpts； 5、20 GSa/s 采样率和 InfiniiScan 高级触发能够提供更多信号细节； 6、全面的一致性测试、协议和分析应用软件能够扩展测量功能：串行协议、FPGA 动态探头、抖动分析（包括 EZJIT）、MATLAB 等等。 | 1、2.5 GHz（可升级）； 2、4个模拟通道和16个数字通道； 3、三合一仪器：示波器、逻辑分析仪和协议分析仪； 4、每个通道配置 20 Mpts 存储器，能够捕获更多数据，并且存储器可以升级为1Gpts； 5、20 GSa/s 采样率和 InfiniiScan 高级触发能够提供更多信号细节； 6、全面的一致性测试、协议和分析应用软件能够扩展测量功能：串行协议、FPGA 动态探头、抖动分析（包括 EZJIT）、MATLAB 等等。 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 安捷伦科技有限公司 | 中国 | 66 | 2012-05-24 | 否 |  |  |  |  | 姚莹 | 15952010932 | 285085824@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200411012 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | TY2022001761 | 小步长半实物仿真平台 | Small step semi-physical simulation platform | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | MT 3200 | 无 | 动力与电气工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 可以开展电力电子系统、微电网、交直流输电等半实物仿真实验，验证控制算法的有效性和先进性。 | 可以开展电力电子系统、微电网、交直流输电等半实物仿真实验，验证控制算法的有效性和先进性。 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 上海远宽能源 | 中国 | 30.2 | 2022-10-24 | 否 |  |  |  |  | 刘世林 | 13665538128 | sl.liu@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411014 | 计算机及其配套设备/服务器/服务器 | 130201 | TY2021005632 | 智能语音交互服务系统 | Intelligent voice interaction service system | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | MiVoice Inter-V1.0 | 无 | 信息科学与系统科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 1、支持基于HTTP协议的WebAPI,提供跨平台接入能力。2、接口响应时间不超过500ms。*3、支持自主进行语料标注。*4、支持模型训练。*5、支持自定义场景、自定义服务。 | 1、技能场景：智能驾驶。2、包含：本地部署算法模型、智能驾驶领域词典、语言模型、云服务接口、数据标注工具、数据模型训练工具等。3、支持智能驾驶平台常用的功能控制意图分析，并对接智能驾驶控制系统，完成控制服务。 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 科大讯飞 | 中国 | 56 | 2021-12-23 | 否 |  |  |  |  | 徐晓光 | 13955369301 | 16089922@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411015 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | TY2021005498 | 2D超高速型图像采集仪 | 2D ultra-high speed image acquisition instrument | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 信息科学与系统科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 帧率（Frame Rate）： 高帧率（如1000 fps、5000 fps或更高）适合于捕捉快速运动的物体。 高分辨率（Resolution）： 图像的空间分辨率，通常以像素（例如，1920x1080、2048x2048等）表示。高分辨率能够提供更清晰的图像细节。 灵敏度（Sensitivity）： 设备对光线的敏感程度，通常用最小可探测光强（例如，lux或dB）表示。高灵敏度意味着在低光照条件下仍能有效成像。 动态范围（Dynamic Range）： 表示设备能够捕捉的光强范围，通常以分贝（dB）表示。较大的动态范围能够在高对比度场景中捕捉更多细节。 数据传输接口类型（如USB 3.0、GigE、Camera Link等），影响数据传输速度和兼容性。 存储容量（Storage Capacity）： 内部存储或支持的外部存储容量，影响能够保存的图像数据量。 图像格式（Image Format）： 支持的图像文件格式（如JPEG、TIFF、RAW等），影响后续处理和存储。 | 主要用于快速捕捉和记录高分辨率的二维图像 | 安全注意事项见用户手册说明书等 | 合肥富煌君达高科信息技术有限公司 | 中国 | 34.5 | 2021-12-10 | 否 |  |  |  |  | 刘丙友 | 15155374455 | lby@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200411013 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | TY2022001759 | 电能路由器电力电子集成柜 | Power router Equipment | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 动力与电气工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 30kW直流电能路由器，可以用于研究直流微电网优化运行与控制问题 | 30kW直流电能路由器，可以用于研究直流微电网优化运行与控制问题 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 上海大周科技 | 中国 | 36.78 | 2022-10-14 | 否 |  |  |  |  | 刘世林 | 13665538128 | sl.liu@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
340200410986 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | ZY2021000693 | 四轮分布式驱动全轮转向无人机开发平台 | Four wheel distributed drive all wheel steering unmanned aerial vehicle development platform | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | SYJ-Smart-M4 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 最大爬坡能力：≤10°；越障高度（cm）：8；控制主机：占美i7-4500U；控制模式：遥控控制、RS232控制指令；3D激光雷达：位姿输出精度3-5cm，0.5deg（室外建议3D导航+GPS）。 | 提供建图、定位、自主导航功能 | 1、开机：打开电源总开关（空开），按下小车侧面板的开/关按钮后释放，再按下遥控器按键开，释放急停开关等待2分钟后，再按下控制器电源开关等待60秒，整个平台系统启动完成； 2、关机：先使用远程桌面将Ubuntu关机，按下急停开关，释放控制器电源开/关按钮，再按下遥控器关，然后按下小车侧面板的开/关按钮，关闭电源总开关（空开）； 3、本设备含有锂电，要求未开机的状态下，2-3个月充满电一次（充电时间8H）,否则会导致电池过放损坏； 4、设备使用过程中，若电量低于20%，则需要关机充电（充电时间8H）； 5、设备充电时，请使用原厂充电器。 | 中科深谷 | 中国 | 36.36 | 2021-12-13 | 否 |  |  |  |  | 张荣芸 | 15805605696 | hanfengzhiwei@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路 | 是
340200411008 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | ZY2019000548 | MC运动控制综合能力实训系统 | MC Sports Control Comprehensive Ability Training System | 安徽工程大学 |  |  | 电气工程学院 | 购置 | 通用 | DPRO-MCCT | 无 | 信息科学与系统科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 1）1套可编程控制器套件 A.1个电源模块，24 V/8 A 稳定电源输入: 120/230 V AC 输出: 24 V/8 A DC B.1个控制器CPU，工作存储器中1 MB用于存储程序, 5 MB用于存储数据, 接口1：支持 PROFINET IRT 2端口交换机，接口2：以太网接口，接口3：ROFIBUS, 10 NS位性能, 必须配备SIMATIC存储卡 | 从基本的速度、位置控制到多轴联动（单轴，双轴，三轴系统） | 需工作人员在场才可操作 | 北京德普罗尔科技有限公司 | 中国 | 33.2 | 2019-11-29 | 否 |  |  |  |  | 王冠凌 | 13675532712 | 1178932494@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
340200410987 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | ZY2016000146 | 闭式水泵试验系统 | Closed Pump Test System | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | 定制 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | （1）最高试验扬程：50m；（2）最大试验流量：60m3/h；（3）最大电机功率：≤10kW(交流)（4）试验转速：0～3000r/min； | (1) 泵的能量特性试验；(2) 泵的汽蚀特性试验； | 无 | 江苏大学流体中心 | 中国 | 50 | 2016-07-30 | 否 |  |  |  |  | 徐振法 | 13955399287 | xuzhenfa@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200410988 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | ZY20140421000279 | 机器人灵巧手 | Dexterous Robot Hand | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | * | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 手指数目：3个，自由度：11个；关节速度：1Hz； | 展示模拟手或真手的状态；关节滑动控制；抓的方式选择 ；连续抓取 | 按实验室仪器设备操作规程操作 | 英国Shadow Robot公司 | 英国 | 68.8 | 2013-12-28 | 否 |  |  |  |  | 王海 | 13515533761 | wanghai.20000@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200410989 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | YQ20140421001296 | 全自动悬臂式三维测量机系统 | Fully automatic cantilever 3D measuring machine system | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | * | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 测量范围(mm): X向:500～2000,Y向:400～600,Z向:500～600;定位精度(mm):±0.005;分辨率:0.001 | 三维测量 | 操作时请按照实验室章程进行（已报废） | 爱佩仪中测(成都)精密仪器公司 | 中国 | 65.63 | 2013-11-28 | 否 |  |  |  |  | 王雷 | 18255383901 | wangdalei2000@126.com | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200410990 | 计量仪器/电子学计量仪器/其他 | 030999 | TY2021005462 | 单点激光测振仪 | Laser Vibrometer | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | LV-S01 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 激光波长：He-Ne laser 632.8nm 激光功率：＜ 2mW 激光安全等级：Class II 聚焦方式：手动聚焦 最小工作距离：0.35m 频率范围：DC-3MHz,DC-25MHz 工作距离：0.35m-20m 最大测试速度：±10 m/s 最大测量位移：±2 m 速度分辨率：优于0.01μm/s/√Hz 位移分辨率：优于1pm | 利用激光多普勒原理测量物体沿激光方向的振动。它采用非接式测量方法，具有自动聚焦、远程题焦和聚焦存储等功能。目标测量距离在0.35m-20m之间 | 按实验室仪器设备操作规程操作 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 中国 | 34.25 | 2021-12-13 | 否 |  |  |  |  | 王海 | 13515533761 | wanghai.20000@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
340200410993 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | TY2014001398 | 有限元分析软件 | Ansysy | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | PERA ANSYS V14.5 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 单机版； | 网格划分；支持静力学、动力学、热分析、电磁场分析、流体分析等多物理场耦合问题。 | 熟悉官方提供的教程、案例库、用户手册。检查操作系统的兼容性 | 安世亚太科技股份有限公司 | 中国 | 37.8 | 2014-05-11 | 否 |  |  |  |  | 刘金朵 | 19909632849 | 1770459528@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200410994 | 工艺实验设备/其他/其他仪器 | 129900 | TY20110427000394 | 六自由度机械臂 | Six degree of freedom robotic arm | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | * | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 10kN | 工业机器人抓取物体 | 操作时请按照实验室章程进行 | 哈工大博实精密测控公司 | 中国 | 38 | 2006-11-01 | 否 |  |  |  |  | 姚宏志 | 13965152062 | yaohzhi@126.com | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
340200410996 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | 340000340000000222009071 | 车路协同-云控系统 | Vehicle road collaboration - cloud control system | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | 无 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 技术架构： BS多层架构模式（表现层、接入层、业务应用层、数据层） 编程语言：C# ASP.NET高级开发语言、QT面向对象开发框架 前端语言：jquery、ajax脚本开发语言、easyui界面框架 数据库语言：MySQL企业级数据库 地图语言：Three.js高级3D 引擎， PCD点云地图加载实现 通信传输层：MQTT（消息队列遥测传输）服务层、protobuf (protocol buffer) 语言数据标准协议 FFmpeg视频流实时传输：FFmpeg多媒体视频流处理程序。 | 智慧交通车路协同场景会产生庞大的数据量，车联网系统需要由云控平台集合软硬件资源，进行快速和实时的数据计算和处理，完成准确的数据服务反馈，以便确保能够及时对交通状况进行实时调整干预，提供更及时及更有价值的服务。智能网联云控教学实验平台需将云控过程需要的软硬件打包成一套实验平台，以供学习研究使用。要求可实时监控智能网联汽车的运行状态，包括：地图信息、车辆位置信息、运行速度、电池电量、传感器运行状态等，并对信息进行处理分析判断。 | 操作时请按照实验室章程进行 | 山东派蒙 | 中国 | 31.2 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 张荣芸 | 15805605696 | hanfengzhiwei@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
340200410998 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222009015 | 智能网联测试装挑实验车 | Intelligent networked testing, installation, and debugging experimental vehicle | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | 无 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 车辆规格约：1730mm×1145mm×412mm（纯底盘（长×宽×高）/≥1835mm×1220mm×870mm（含上装及传感器）；上装支架：车型外观钣金； 整车质量：200kg，最大承重300kg；离地间隙：136mm，轴距：1300mm，轮距：938mm，最大车速： 15km/h，续航里程：20km，爬坡能力：30%，底盘结构：前后双叉臂。后轮单电机驱动，控制方式：转速，额定功率：2.2kW，额定电压：48V ，额定转速：2500 rpm，速度反馈误差：±0.1 m/s，制动方式：利用电动液压制动（行车制动）， 电磁刹抱闸制动（驻车制动）。转向形式：前桥阿克曼转向（高精度伺服电机），控制方式：位置，额定功率：400W，额定电压：48V 响应时间：＜100ms，控制精度：±1°，系统具有过载保护。车规级ECU，通讯方式：CAN通讯，开发环境：C语言，主处理器：MC9S12XEP100， CAN 通道：2 路。 | 智能网联测试装调实验平台在线控底盘基础上进行上装及各类传感器集成，可作为各类智能驾驶传感器的装配、标定、测试及自动驾驶功能验证。实验车还要支撑各级别智能驾驶功能的开发与测试。系统线控协议、智能驾驶算法开源，支持智能驾驶功能二次开发，有助于开发人员聚焦算法，快速进行智能驾驶功能的开发与测试。 | 操作时请按照实验室章程进行 | 山东派蒙 | 中国 | 37.5 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 张荣芸 | 15805605696 | hanfengzhiwei@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
340200411000 | 计算机及其配套设备/其他/其他仪器 | 139900 | 340000340000000222009006 | 地理位置信息BAS环控系统 | Geographic location information BAS environmental control system | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | 无 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 1.包括4台环控柜，1套车站环控模型和1台操作计算机。 2.车站由站厅站台公共区和设备房区构成，配置隧道区间及车站线路、活塞风道风井。按1:30比例设计的岛式车站，车站长8000mm，宽800mm，高1150mm，分为地面层、站厅层和站台层。 | 车站由站厅、站台公共区和设备房区构成，配置隧道区间及车站线路、活塞风道风井，布置上、下行的1:48比例线路、模型列车及轨旁信号设备。 4.车站模型的站台、站厅、设备间、车控室中以及区间隧道布置环控设备模型，如屏蔽门、电扶梯、通风空调、门禁、导向标志、照明等。 | 操作时请按照实验室章程进行 | 上海电泽智控 | 中国 | 50 | 2022-12-27 | 否 |  |  |  |  | 张荣芸 | 15805605696 | hanfengzhiwei@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
340200411001 | 计算机及其配套设备/其他/其他仪器 | 139900 | 340000340000000222009005 | 列车运行仿真与模拟系统 | Train operation simulation and simulation system | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | 无 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 1.运行仿真与模拟系统设教师机1台、行调台1台、助调台1台，调度集中软件1套。 2.系统可自动排列发车进路，控制点亮沙盘线路上的相关信号机。模型列车自动按开放的发车进路驶出车库，进入正线。 3.系统可控制列车在正线按设定速度开向前方车站 。 | 4.系统可控制列车驶入车站，在站台定点停止。停站时间可以在后台管理软件中设定。 5.系统可发布扣车命令，列车驶入车站停稳后，将被扣车，不再向前方行驶。扣车车号、扣车时间可以在后台管理软件中设定。 6 .系统可发布跳停命令，模型列车在该车站不停车，直接通过。 | 操作时请按照实验室章程进行 | 上海电泽智控 | 中国 | 30 | 2022-12-27 | 否 |  |  |  |  | 张荣芸 | 15805605696 | hanfengzhiwei@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
340200411005 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | 340000340000000222008582 | 数字孪生工厂软件 | Visual components | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | V1.0 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | (1)官方中文界面，集离散事件模拟仿真、人机协作仿真、机器人仿真和虚拟调试(PLC)、数字孪生。 (2)自带超过2000多个组件(含有加工设备、机械手、输送带、立体仓库、AGV、变位机、外围设备等模型)组件库。 (3)具有机器人库(包含不少于40种品牌1500个机器人且品牌必须包含 ABB、KUKA、FANUC、SIASUN、YASAKAWA、UR....)，机器人可以示教编程，可添加机器人编程的逻辑指令，分析机器人可达性和干涉检测，包括机器人与机器人、机器人与外围设备的信号交互。机器人程序可以数据实时统计。 (4)可直接(拖放)导入CAD软件类型(3DStudio，NX，SolidWorks，CATIA，Igrip/ Quest/ VNC，Pro/E，Autodesk，JT)的几何文件建模(参数化和行为化)，支持SASA辅助建模 | 用于数字孪生生产线机理建模、三维实体建模，设备运行状态实时仿真(集离散事件模拟仿真、人机协作仿真)，以及机器人仿真和虚拟调试(PLC)等。 | 操作人员须经过专业培训，熟悉软件使用说明书、操作流程及安全规范。 | 上海愿恒科技发展有限公司 | 中国 | 35.5 | 2022-12-02 | 否 |  |  |  |  | 梁利东 | 13955390991 | lld2009@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
340200411003 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222008954 | 流行行业自动化工程综合实训系统 | Integrated Training System for Automation Engineering in Popular Industries | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | DPRO-SMPT-1000 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 一、控制系统 二、工艺对象主体设备 1.主体流程设备 1个加热炉、1个省煤落、1个蒸发器、1个除氧器、1个换热器、1个上汽包和若干管路系统。 2.仪表及执行机构参考 3个液位指示仪、5个流量测量变送显示仪表、4个压力测量变送显示表头、1个温度测量变送显示表头、1个组分测量变送显示表头、4个流量测量变送装置、2个压力测量变送装置、2个温度测量变送装置、2台离心泵、1台风机、11个调节阀、5个开关阀等执行机构、1个炉膛着火指示灯。 3.辅助操作台参考 4个报警灯、1个蒸汽指示灯、1个报警确认开关、3个电机启动开关、1个点火开关、1个风机洞速旋钮、1个烟道挡板旋钮、3个联锁保护切换开关、1个紧急停车按钮。 4.通讯转换模块 （1）1个通讯模块。将RS485信号转换成Profibus DP信号输出，使控制对象可通过Profibus通讯方式与PLC/DCS交互； （2）工业级I0模块，能够以4-20mA和开关量信号实现控制对象与外部控制系统之间的数据交互。 *5.嵌入式工业计算机 6.外设：显示器、键盘、鼠标。 三、工业虚拟仿真平台 1.控制对象仿真软件 运用高精度动态仿真技术，模拟锅炉、换热器、蒸发器等水汽热能系统相关设备的工业动态特性。软件采用模块化结构。包托以下几个部分： （1）动态模拟引擎，支持工艺过程切换、设备尺寸将性可自定义、调节阀类型以及流通能力可修改等； （2）工艺流程模型，包托离心泵液位系统、蒸汽动力除氧系统、高阶非线性换热系统、蒸发器系统、加热炉系统、工业锅炉系统共六个对象； （3）内置控制系统棋块。通过模块对象的可视化图形搭接。完成控制方案与控制器的配置，实现控制方案实施、控制参数确定等功能； （4）智能评分系统，可对操作行为、控制性能、生产安全等方面进行评估，或是自定义策略评估； （5）趋势画面组件，在仿真运行时记录实时数据，可监测仪表阀门数据随时间的变化始势； （6）VB接口组件,提供VB二次开发接口。 2.控制对象OPC服务器软件 提供符合OPC2.1标准的OPC服务器，实现通过OPC协议进行数据交互的功能。 *3.现场总线接口软件 实现控制对象以从站方式与符合现场总线协议的设备进行数据交互。 4.硬件管理软件 主要完成4-20mA、开关量、电子阀、开关阀、辅助操作台等系统内部硬件的信号转换、处理和交互功能。 5.以太网通讯软件 实现控制对象以工业以太网的方式与PLC进行数据交互。 6.软件授权 虚拟仿真平台的授权。 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛流程行业自动化方向竞赛 | 操作人员须经过专业培训，熟悉设备使用说明书、操作流程及安全规范。操作时请按照实验室章程进行。 | 北京德普罗尔科技有限公司 | 中国 | 34.9 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 王恒 | 13382021721 | wangheng@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
340200411004 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222008953 | 流行行业自动化工程综合实训系统 | Integrated Training System for Automation Engineering in Popular Industries | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | DPRO-SMPT-1000 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 一、控制系统 二、工艺对象主体设备 1.主体流程设备 1个加热炉、1个省煤落、1个蒸发器、1个除氧器、1个换热器、1个上汽包和若干管路系统。 2.仪表及执行机构参考 3个液位指示仪、5个流量测量变送显示仪表、4个压力测量变送显示表头、1个温度测量变送显示表头、1个组分测量变送显示表头、4个流量测量变送装置、2个压力测量变送装置、2个温度测量变送装置、2台离心泵、1台风机、11个调节阀、5个开关阀等执行机构、1个炉膛着火指示灯。 3.辅助操作台参考 4个报警灯、1个蒸汽指示灯、1个报警确认开关、3个电机启动开关、1个点火开关、1个风机洞速旋钮、1个烟道挡板旋钮、3个联锁保护切换开关、1个紧急停车按钮。 4.通讯转换模块 （1）1个通讯模块。将RS485信号转换成Profibus DP信号输出，使控制对象可通过Profibus通讯方式与PLC/DCS交互； （2）工业级I0模块，能够以4-20mA和开关量信号实现控制对象与外部控制系统之间的数据交互。 *5.嵌入式工业计算机 6.外设：显示器、键盘、鼠标。 三、工业虚拟仿真平台 1.控制对象仿真软件 运用高精度动态仿真技术，模拟锅炉、换热器、蒸发器等水汽热能系统相关设备的工业动态特性。软件采用模块化结构。包托以下几个部分： （1）动态模拟引擎，支持工艺过程切换、设备尺寸将性可自定义、调节阀类型以及流通能力可修改等； （2）工艺流程模型，包托离心泵液位系统、蒸汽动力除氧系统、高阶非线性换热系统、蒸发器系统、加热炉系统、工业锅炉系统共六个对象； （3）内置控制系统棋块。通过模块对象的可视化图形搭接。完成控制方案与控制器的配置，实现控制方案实施、控制参数确定等功能； （4）智能评分系统，可对操作行为、控制性能、生产安全等方面进行评估，或是自定义策略评估； （5）趋势画面组件，在仿真运行时记录实时数据，可监测仪表阀门数据随时间的变化始势； （6）VB接口组件,提供VB二次开发接口。 2.控制对象OPC服务器软件 提供符合OPC2.1标准的OPC服务器，实现通过OPC协议进行数据交互的功能。 *3.现场总线接口软件 实现控制对象以从站方式与符合现场总线协议的设备进行数据交互。 4.硬件管理软件 主要完成4-20mA、开关量、电子阀、开关阀、辅助操作台等系统内部硬件的信号转换、处理和交互功能。 5.以太网通讯软件 实现控制对象以工业以太网的方式与PLC进行数据交互。 6.软件授权 虚拟仿真平台的授权。 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛流程行业自动化方向竞赛 | 操作人员须经过专业培训，熟悉设备使用说明书、操作流程及安全规范。操作时请按照实验室章程进行。 | 北京德普罗尔科技有限公司 | 中国 | 34.9 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 王恒 | 13382021721 | wangheng@ahpu.edu.cn | 241000 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
340200411002 | 计算机及其配套设备/其他/其他仪器 | 139900 | 340000340000000222009004 | 铁路运输模拟实验系统 | Railway Transportation Simulation Experiment System | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | 无 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 1.系统由1套沙盘、2列模型列车和3个车站计算机联锁组成。 2.模型列车在沙盘上根据预定程序自动运行，包括：唤醒、出库、正线运行、站前折返、回库、休眠等。 3.沙盘长度8.5m、宽度3m，股道比例为1:87，共设3个车站和1个检修基地。 | 4.沙盘包含道岔、信号机、桥梁、隧道、土挡、楼宇建筑、绿化等，各种标志齐全。 5.列车锂电池供电，具有前进、后退、鸣笛、车灯点亮等功能，通过LORA无线通信和计算机联锁实现数据通信。 | 操作时请按照实验室章程进行 | 上海电泽智控 | 中国 | 73 | 2022-12-27 | 否 |  |  |  |  | 张荣芸 | 15805605696 | hanfengzhiwei@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
340200410999 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222009008 | 信号道岔模拟试验系统 | Signal switch simulation test system | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | 无 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 1.信号道岔智能实训系统 ；2.信号机实验台 ；3.转辙机实验台 | 直观地显示启动冲击电流和稳态转换电流，用于道岔故障判断。道岔转换到位以后，操作面板的道岔位置表示灯点亮，指示道岔当前密贴位置。 | 操作时请按照实验室章程进行 | 上海电泽智控 | 中国 | 50 | 2022-12-27 | 否 |  |  |  |  | 张荣芸 | 15805605696 | hanfengzhiwei@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
340200410997 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222009016 | 智能网联测试装挑实验车 | Intelligent networked testing, installation, and debugging experimental vehicle | 安徽工程大学 |  |  | 机械与汽车工程学院 | 购置 | 通用 | 无 | 无 | 机械工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 单位自有资金 | 车辆规格约：1730mm×1145mm×412mm（纯底盘（长×宽×高）/≥1835mm×1220mm×870mm（含上装及传感器）；上装支架：车型外观钣金； 整车质量：200kg，最大承重300kg；离地间隙：136mm，轴距：1300mm，轮距：938mm，最大车速： 15km/h，续航里程：20km，爬坡能力：30%，底盘结构：前后双叉臂。后轮单电机驱动，控制方式：转速，额定功率：2.2kW，额定电压：48V ，额定转速：2500 rpm，速度反馈误差：±0.1 m/s，制动方式：利用电动液压制动（行车制动）， 电磁刹抱闸制动（驻车制动）。转向形式：前桥阿克曼转向（高精度伺服电机），控制方式：位置，额定功率：400W，额定电压：48V 响应时间：＜100ms，控制精度：±1°，系统具有过载保护。车规级ECU，通讯方式：CAN通讯，开发环境：C语言，主处理器：MC9S12XEP100， CAN 通道：2 路。 | 智能网联测试装调实验平台在线控底盘基础上进行上装及各类传感器集成，可作为各类智能驾驶传感器的装配、标定、测试及自动驾驶功能验证。实验车还要支撑各级别智能驾驶功能的开发与测试。系统线控协议、智能驾驶算法开源，支持智能驾驶功能二次开发，有助于开发人员聚焦算法，快速进行智能驾驶功能的开发与测试。 | 操作时请按照实验室章程进行 | 山东派蒙 | 中国 | 37.5 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 张荣芸 | 15805605696 | hanfengzhiwei@163.com | 241000 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
340200410985 | 计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 130401 | TY2019005270 | 语言认知脑电设备 | Language and Cognitive Neuroscience EEG System | 安徽工程大学 |  |  | 外国语学院 | 购置 | 通用 | BrainampMR32 | 无 | 心理学、语言学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 信号通道数： 32通道 EEG 记录 采样率： 最大可达 5000 Hz 通常用于 MRI 同步采集时建议为 500 Hz 或 1000 Hz 分辨率： 16位分辨率 (0.1 μV/bit) 输入阻抗： > 10 MΩ 共模抑制比 (CMRR)： > 110 dB 低噪声设计： < 0.25 μV RMS 频率响应： DC（直流）到 250 Hz（在标准采样率配置下） 滤波器： 硬件直流耦合 高通/低通滤波可选 | 可用于心理学、认知科学、语言学实验，尤其可以应用在语言、记忆、决策、情绪等方面加工机制研究。 | 非医疗器械，仅用于研究使用。 | Brain Products GmbH | 德国 | 36.02 | 2019-11-20 | 否 |  |  |  |  | 汪敏 | 19712253219 | wangmin@ahpu.edu.cn | 241000 | 芜湖市北京中路安徽工程大学外国语学院 | 是
340200410981 | 计算机及其配套设备/软件/软件 | 130301 | 340000340000000222008124 | 区块链BaaS平台 | Blockchain BAAS platform | 安徽工程大学 |  |  | 数理与金融学院 | 购置 | 通用 | BlocfaceV1.0.0 | 无 | 信息科学与系统科学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 平台支持高达7万TPS（每秒事务处理能力），支持10万个节点的组网，具备大规模网络处理能力；平台具备GB级的文件存储能力。采用国密和非国密安全传输层协议（TLS）；基于角色权限的访问控制（RBAC），支持多层级权限管控体系；提供针对联盟链和主机的可视化监控，支持联盟链和主机的动态增删、主机管理证书管理、合约实例管理等，确保日志的完整性和可追溯性。 | 一站式构建和管理区块链网络，可视化管理和运维，权限管理和安全审计，高性能和可扩展性，跨链通讯和统一管理，定制化服务和客户体验。 | 1.使用仪器前需要提前进行专业的仪器知识培训避免操作不当造成仪器损伤。 2.操作仪器进行实验时需要专业人员陪同操作。 3.实验人员使用仪器进行实验的操作必须合法合规，符合用户操作手册。 | 中国 杭州趣链科技有限公司 | 中国 | 45 | 2022-12-20 | 否 |  |  |  |  | 邓寿年 | 13685533029 | sndeng@yeah.net | 241000 | 安徽省芜湖市北京中路 | 是
340200410979 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222008107 | 智能建造管理实训系统 | Intelligent Construction Management Training System | 安徽工程大学 |  |  | 建筑工程学院 | 购置 | 通用 | V1.0 | 无 | 土木建筑工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 系统支持实训任务模块不少于100+教学知识点，知识点内容包括BIM、AI、物联网等讲解，图纸会审、智能视频监控、人员实名制管理等视频教学、安全组织机构图等，实训任务须包含实际业务虚拟场景。 | 系统包含施工准备、土方基础、主体建造、装饰装修四个阶段的虚拟施工环境；学生实训能力提升须包括但不限于：数字工地、人员管理、安全管理、质量管理、现场管理、绿色施工6大模块内容。 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 品茗科技股份有限公司 | 中国 | 30 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 杨丽 | 15212282913 | 110881192@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 否 | 其他状况
340200410978 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222008109 | BIM建模与深化设计软件 | BIM modeling and deepening design software | 安徽工程大学 |  |  | 建筑工程学院 | 购置 | 通用 | V3.3 | 无 | 土木建筑工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 支持碰撞检查构件的筛选以及碰撞范围的设置，生成冲突报告，支持二维、三维状态的定位返查，同时支持碰撞报告导出。 | 软件基于Revit平台研发，集建模翻模、设计优化、标准出图、工程算量（土建安装清单定额量）于一体。 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 品茗科技股份有限公司 | 中国 | 30 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 杨丽 | 15212282913 | 110881192@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 否 | 其他状况
340200410976 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222008401 | 力学基础实验室虚拟仿真系统 | Virtual Simulation System for Mechanics Fundamentals Laboratory | 安徽工程大学 |  |  | 建筑工程学院 | 购置 | 通用 | OWVLab V2.0 | 无 | 力学 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 系统采用Unity3D引擎开发而成； 用户可以在实验室三维场景中漫游，以任意距离、任意角度观察实验现象； | 针对高等院校《理论力学》实验课程配套开发的可在网上开展的虚拟实验课程，课程模拟真实实验中用到的器材和设备，提供与真实实验相似的实验环境。 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 北京润尼尔网络科技有限公司 | 中国 | 49.5 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 廖斌 | 13515534139 | 9805150@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 否 | 其他状况
340200410977 | 其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 990000 | 340000340000000222008116 | 智能建造机器人驱动系统 | Intelligent construction robot drive system | 安徽工程大学 |  |  | 建筑工程学院 | 购置 | 通用 | ZSW-RO | 无 | 土木建筑工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 机械臂负重≥5公斤，机械臂长≥850mm，机械臂自由度（旋转关节）≥6，视觉识别距离：20米，工艺操作精度0.03mm； | 可自动规划工作路径、导航、避障、升降作业高度完成喷涂作业；通过空间三维扫描与环境分析，距离计算、高精度定位快速完成喷涂作业。 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 品茗科技股份有限公司 | 中国 | 31 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 许哲东 | 18310676138 | 2295918569@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 否 | 其他状况
340200410975 | 物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/其他 | 020199 | TY2019004885 | 自平衡多通道电液伺服加载系统 | Self balancing multi-channel electro-hydraulic servo loading system | 安徽工程大学 |  |  | 建筑工程学院 | 购置 | 通用 | * | 无 | 土木建筑工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 竖向承载300吨，水平承载100吨，变形小于1/1000 | 测试各类型结构、构件的力学性能 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 杭州邦威机电控制工程有限公司 | 中国 | 125.5 | 2019-11-29 | 否 |  |  |  |  | 胡高兴 | 15551276879 | 864976195@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 是
340200410974 | 物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 029900 | YQ20140421001311 | 电液伺服多功能结构试验系统 | Electro hydraulic servo multifunctional structural testing system | 安徽工程大学 |  |  | 建筑工程学院 | 购置 | 通用 | * | 无 | 土木建筑工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 竖向承载500吨 | 测试混凝土材料强度 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 杭州邦威机电控制工程有限公司 | 中国 | 71.6 | 2011-07-20 | 否 |  |  |  |  | 胡高兴 | 15551276879 | 864976195@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 是
340200410980 | 物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 020101 | 340000340000000222006696 | 低温岩石三轴试验机 | Low Temperature Rock Triaxial Test Machine | 安徽工程大学 |  |  | 建筑工程学院 | 购置 | 通用 | HCYW-600 | 无 | 土木建筑工程 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 单位自有资金 | 轴向荷载600KN，分辨率0.01KN；围压增压器调压范围0-30MPa；轴向加载行程60mm；轴向变形量程±6.35mm，径向变形量程±2.54mm。 | 测试在常温和低温条件下岩石等材料圆柱体试件的三轴力学特性。 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 湖南拓博科研设备有限公司 | 中国 | 67.8 | 2022-12-30 | 否 |  |  |  |  | 黄博 | 13955365686 | 526078987@qq.com | 241000 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 是